## TB moi bao gia
SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN HUYỆN NHÀ BÈ |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
YÊU CẦU BÁO GIÁ
Gói thầu Sửa chữa thay thế, bảo trì Hệ thống xử lý nước RO thận nhân tạo năm 2024
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VAT) | Thành tiền | Ghi chú
1 | Kiểm tra bảo trì định kỳ hệ thống R.O và thiết bị rửa màng lọc thận | Lần | 4
2 | Tẩy rửa khử khuẩn: - Tẩy rửa khử khuẩn bồn chứa nước R.O - Tẩy rửa khử khuẩn hệ thống đường ống cấp nước R.O - Quy trình áp dụng: Quyết định 2482/QĐ – BYT - Hóa chất sử dụng CLEAN. PRO B-1, (dùng trong tẩy rửa thực phẩm): thành phần là nước Javel (Sodium Hypochlorite NaClO 5-6%, nồng độ pha loãng 0,2%) - Thiết bị kiểm tra: máy đo hàm lượng Chlorine 2 trong 1 (đo hàm lượng Chlorine dư và hàm lượng Chlorine tổng), tiêu chuẩn CE ; ISO 9001 : 2008 - Người thực hiện có chứng chỉ: “thực hành tẩy trùng hệ thống R.O và lấy mẫu xét nghiệm nước R.O Thận Nhân Tạo”, hoặc chứng chỉ “sử dụng trang thiết bị y tế an toàn cho bệnh nhân lọc máu” | Lần | 4
3 | Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm vi sinh - Mẫu tổng số vi sinh vật sống: 02 mẫu (01 mẫu cuối đường hồi lưu và 01 mẫu đầu vào máy thận) - Nơi gửi mẫu: Viện Y Tế Công Cộng Tp HCM (đơn vị thuộc BYT) - Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI/AAMI 13959:2014 (qui định BYT) - Chi phí bao gồm: chai lọ đựng mẫu chuyên dụng, sử dụng 01 lần, thùng bảo quản mẫu giữ lạnh < 10°C, vận chuyển mẫu đến Viện Kiểm Nghiệm - Người thực hiện có chứng chỉ: “thực hành tẩy trùng hệ thống R.O và lấy mẫu xét nghiệm nước R.O Thận Nhân Tạo” | Lần | 4
4 | Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm nội độc tố - Mẫu nội độc tố vi khuẩn (Endotoxin): 02 mẫu (01 mẫu cuối đường hồi lưu và 01 mẫu bất kỳ tại đầu vào trước máy thận). - Xét nghiệm theo ngưỡng giới hạn - Nơi gửi mẫu: Viện Kiểm Nghiệm Thuốc Tp HCM hoặc Viện Y Tế Công Cộng Tp HCM (đơn vị thuộc BYT) - Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI/AAMI 13959:2014 (qui định BYT) - Chi phí bao gồm: chai lọ đựng mẫu chuyên dụng, sử dụng 01 lần, thùng bảo quản mẫu giữ lạnh < 10°C, vận chuyển mẫu đến Viện Kiểm Nghiệm - Người thực hiện có chứng chỉ: “thực hành tẩy trùng hệ thống R.O và lấy mẫu xét nghiệm nước R.O Thận Nhân Tạo” | Lần | 4
5 | Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm hóa lý - Mẫu xét nghiệm 23 thành phần hóa học: 01 mẫu (lấy mẫu cuối đường hồi lưu) - Nơi gửi mẫu: Viện Y Tế Công Cộng Tp HCM (đơn vị thuộc BYT) - Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI/AAMI 13959:2014 (qui định BYT) - Chi phí bao gồm: chai lọ đựng mẫu chuyên dụng, vận chuyển mẫu đến Viện Kiểm Nghiệm - Người thực hiện có chứng chỉ: “thực hành tẩy trùng hệ thống R.O và lấy mẫu xét nghiệm nước R.O Thận Nhân Tạo” | Lần | 1
6 | Thay lõi lọc phân tử 5 micron - Lõi lọc polypropylene dạng sợi nén - Kích thước lỗ thẩm 5 micron, Φ63mm, dài 508mm Số lượng thay cho mỗi lần là 04 cái | Cái | 8
7 | Thay lõi lọc vi sinh 0,2 micron - Lõi lọc polypropylene dạng sợi nén - Kích thước lỗ thẩm 5 micron, Φ63mm, dài 508mm Số lượng thay cho mỗi lần là 03 cái | Cái | 12
8 | Muối hoàn nguyên hạt lọc - Muối sấy tinh không iod - Dạng hạt mịn màu trắng - Công thức hóa học NaCl - Số lượng: 20 kg /lần - Xuất xứ: VIỆT NAM - Vận chuyển, bốc xếp muối đến vị trí | Lần | 12
9 | Bóng đèn UV (diệt khuẩn trên đường nước R.O cấp đến máy thận) | Cái | 1
10 | Bóng đèn UV (diệt khuẩn trong bồn chứa nước R.O cấp đến máy thận) | Cái | 1
11 | Dây ống tín hiệu áp | Mét | 20
12 | Khớp nối nhanh màu xanh | Cái | 8
13 | Van điện từ Φ 3/4 và Φ 25 | Cái | 8
14 | Van nước (Van khóa cấp nước) | Cái | 8
15 | Van điện từ Φ 3/4 và Φ 25 | Cái | 8
16 | Van nước (Van khóa cấp nước) | Cái | 8
17 | Thùng chứa nước (chứa hóa chất khử trùng màng lọc) | Cái | 1
Tổng cộng: 17 khoản