## Yeu cau bao gia
SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN HUYỆN NHÀ BÈ |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT NĂM 2023
(Đính kèm Yêu cầu báo giá ngày 23 tháng 8 năm 2023)
STT | Danh mục hàng hóa | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/khối lượng | Đơn vị tính | Ghi chú
VẬT TƯ TIÊU HAO
1 | Áo mỗ (Áo phẩu thuật) các cỡ | Làm bằng vải không dệt PP, cổ tay có bo thun Tiệt trùng, bao bì chỉ thị tiệt trùng. | 1300 | Cái
2 | Băng cầm máu tự tiêu | Vật liệu tự tiêu dạng gạc tiệt trùng kỹ thuật xâm kim được dệt từ cellulose tái hấp thụ, nguồn gốc thực vật, kích thước ≥10 x 20 cm. Hiệu quả cầm máu nhanh 1- 2 phút Thời gian hấp thụ từ 7-14 ngày Có tính kháng khuẩn cao Độ pH từ 2.2 - 4.5 Tiệt trùng. | 100 | Miếng
3 | Băng cuộn vải | Nguyên liệu: gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút cao. Kích thước: ≥7cm x 2.5m Đạt tiêu chuẩn ISO | 2000 | Cuộn
4 | Băng dán Optiskin "Hoặc tương đương" | Băng dán Optiskin "Hoặc tương đương" sử dụng trong phẩu thuật mắt và gây mê | 200 | Cái
5 | Băng keo 2,5cm (Rộng 2,5cm) | Vải lụa trắng Acetate Taffeta "Hoặc tương đương" thông thoáng, định lượng 63-69g/m², mật độ sợi ngang 159-173 dtex, mật độ sợi dọc 80-88 dtex nhẹ và mềm, độ bền kéo 5.0kg/12mm ± 500g. Phủ keo Acrylic trọng lượng ≥ 60g poly acrylic/m², độ dính 540g/12mm ± 30g, không chứa latex và không sót keo trên da khi tháo băng. Băng quấn vào lõi nhựa, bờ răng cưa dễ xé ngang dọc. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA. | 5400 | Cuộn
6 | Băng keo cá nhân | Sợi vải đàn hồi, viscose, polyamide,"Hoặc tương đương" độ bền kéo 14.5kg/12mm ± 500g. Phủ keo Acrylic, không chứa latex, độ dính 520g/12mm ± 30g an toàn cho mọi loại da. Gạc ≥13mm x 23mm thấm hút tốt, mềm, có lớp màng P.E (polyethylene) không dính vào vết thương. Tẩm benzalkonium chloride "Hoặc tương đương" có hiệu quả khử trùng và diệt khuẩn. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA. | 42000 | Cái
7 | Băng keo co giãn 10cm (Rộng 10cm) | Vải nền đan không dệt co giãn, mềm, thoáng khí, độ bền kéo 3.0kg/12mm ± 300g. Phủ keo Acrylic "Hoặc tương đương" trọng lượng ≥100g acrylic/m², độ dính 580g/12mm ± 30g an toàn cho mọi loại da, không sót keo sau khi tháo băng. Có vạch in sẵn giúp cắt theo kích cỡ tùy ý. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA. | 20 | Cuộn
8 | Băng keo hấp ướt (Chỉ thị nhiệt) 19mm x50m | Dùng trong hấp tiệt khuẩn dụng cụ Cuộn ≥ 19mm x 50m Hấp tiệt trùng ở ≥121 độ C sẽ chuyển sang màu xanh lá hoặc màu xanh lá đậm sau 10 phút. | 30 | Cuộn
9 | Băng thun 2 móc (7,5cm) | Nguyên liệu: dệt từ sợi cao su 100% latex và sợi polyester 100%. Màu trắng, mềm, mịn, có độ đàn hồi Độ bền kéo đứt (Theo TCVN 5795:1994) ≥ 260N Độ giãn 100% sau khi căng 4 giờ (Theo TCVN 6793:2001) Độ bền nén thủng (Theo TCVN 5796:1994) ≥ 430N Kích thước: ≥7.5cm x 4m | 600 | Cuộn
10 | Băng thun 3 móc (10cm) | Nguyên liệu: dệt từ sợi cao su 100% latex và sợi polyester 100%. Màu trắng, mềm, mịn, có độ đàn hồi Độ bền kéo đứt (Theo TCVN 5795:1994) ≥ 260N Độ giãn 100% sau khi căng 4 giờ (Theo TCVN 6793:2001) Độ bền nén thủng (Theo TCVN 5796:1994) ≥ 430N Kích thước: ≥10cm x 4.5m | 1200 | Cuộn
11 | Băng thun có keo (10cm x 4,5) | Chất liệu thun 100% cotton. Băng dính hỗ trợ bong gân, trật xương. Chất kết dính: keo dính oxit kẽm, không dùng dung môi. Không nhạy cảm với da. | 80 | Cuộn
12 | Băng vải treo tay | Thiết kế phù hợp cho cả tay trái và tay phải. Được làm từ vải thoáng khí, hệ thống khóa nhựa giúp điều chỉnh và tháo lắp dễ dàng. | 300 | Cái
13 | Bao cao su | Không mùi, màu sắc trong mờ và không màu, được bôi trơn với dung dịch silicone "Hoặc tương đương". | 8000 | Cái
14 | Bao camera nội soi | Chất liệu nhựa PE, trắng trong suốt nguyên chất, trung tính dẻo có chất chống tĩnh điện, miệng bao được cố định bởi 2 vòng kép lồng vào nhau có đường kính ≥ 97mm, vòng ngoài có bề dày ≥ 1,5mm, vòng trong ≥ 1,8mm. Vòng ngoài có gờ chặn để giữ vòng trong và kẹp chặt miệng bao. Phần bao ny lon để luồn camera khi thao tác có bề dày ≥ 0,03mm. Kích thước ≥dài 220cm, rộng 15cm | 30 | Cái
15 | Bao đo máu sau sinh | Bằng nhựa PE nguyên chất trong suốt thiết kế hình thang vuông 2 lớp, có vạch chia thể tích từ 100ml đến 2000ml. | 500 | Cái
16 | Bao giày giấy (Bao giày phẫu thuật) | Chất liệu: Vải PP không dệt, Mềm mại, chắc chắn, không rách khi sử dụng. Không gây kích ứng. Có kiểm định nguyên liệu không độc tố. Dây thun cổ giày chắc chắn, co dãn tốt. Tiệt trùng. | 200 | Đôi
17 | Bao giày nylon cao cổ | Chất liệu nhựa HDPE (tuyệt đối không thấm nước), dài 400mm±25, cao 500mm±25 rộng cổ 250mm±25, chiều dày 0,05mm±0,01 | 600 | Đôi
18 | Bao vải+ túi hơi huyết áp lớn | Phụ tùng thay thế trong bộ huyết áp kế. Bộ gồm: Bao vải và túi hơi | 20 | Bộ
19 | Bao vải+ túi hơi huyết áp nhi các cỡ | Phụ tùng thay thế trong bộ huyết áp kế. Bộ gồm: Bao vải và túi hơi | 20 | Bộ
20 | Bộ chăm sóc Catherter | Gồm ≥5 khoản: 1. Khăn đắp phẫu thuật ≥1x1m; ≥40g/m2 (≥1 cái); Nguyên liệu vải không dệt không thấm ≥40g/m2 2. Khăn đặt phẫu thuật ≥50x60cm, khoét lỗ fi 10cm, ≥40g/m2 (≥1 cái); Nguyên liệu vải không dệt không thấm ≥40g/m2, màu xanh blue 3. Gạc Phẫu thuật không dệt ≥20cm x 20cm x 2 lớp (≥05 cái); Nguyên liệu gạc không dệt hút nước, màu trắng 4. Gạc phẫu thuật không dệt ≥7.5cm x 7.5cm x 8 lớp (≥05 cái); Nguyên liệu gạc không dệt hút nước, màu trắng 5. Cốc nhựa (≥02 cái). Đóng gói: 1 bộ/gói Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị đã được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO. | 700 | Bộ
21 | Bộ dây chạy thận 4 trong 1 (Dây chạy thận, dây truyền dịch, túi xả, transducer) | Bộ dây bao gồm: Bộ dây lọc máu: 01 bộ, tranducer protector, dây truyền dịch, túi xả ≥ 2 lít - Đường kính dây bơm: ≥ 8x12mm, dài ≥ 420mm - Thiết kế Chamber bầu chéo, đường kính bầu OD: ≥19-30mm, dài ≥130mm - Đường kính ống dây chính: ID*OD: ≥4,5*6,8 - Sản xuất từ chất liệu PVC - Thành bộ dây trong suốt, mềm dẻo, giúp cho quan sát tốt lưu lượng máu đi qua bộ dây - Bộ dây đàn hồi hạn chế thắt nút hoặc bị xoắn - Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485 | 20000 | Bộ
22 | Bao dây đốt | Miệng bao được cố định bởi 2 vòng kép màu xanh lồng vào nhau . Bao nylon để luồn dây đốt điện khi thao tác dài ≥2,1m , bề rộng bản ≥90mm, có bề dày ≥0,03mm. Về phẩu thuật phương pháp đốt điện hoặc đốt bằng lazer. | 30 | Cái
23 | Bo huyết áp | Phụ tùng thay thế cho bộ huyết áp kế | 30 | Cái
24 | Bộ rửa dạ dày | Hổ trợ trong việc súc rửa dạ dày bằng hệ thống khép kin. Làm từ mũ cao su tự nhiên, được đóng gói riêng lẻ trong túi từng cái. 2 size : Người lớn, trẻ em | 50 | Bộ
25 | Bộ tiêm chích FAV | Gồm ≥ 04 khoản: 1.Gạc Phẫu thuật không dệt 7.5 x 7.5cm x 6 lớp (≥4 cái); Nguyên liệu gạc không dệt hút nước, màu trắng 2. Gạc lót đốc kim 3.5 x 5cm x 4 lớp (≥2 cái); Nguyên liệu gạc không dệt hút nước, màu trắng 3.Khăn trải chống thấm 40x60cm (≥1 cái); 4. Gạc thận nhân tạo 3.5 x 4.5cm x 40 lớp (≥2 cái/gói). Đóng gói: 1 bộ /gói Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị đã được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 20000 | Bộ
26 | Bơm tiêm 10ml +kim | Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Dung tích 10ml, gắn kim 25Gx1”, 23Gx1" (kim sắc bén, không bị oxi hóa).Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt. Phù hợp tiêu chuẩn TCVN; đạt tiêu chuẩn ISO | 21000 | Cây
27 | Bơm tiêm 1ml+ kim 26x1/2 | Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Dung tích 1ml, gắn kim 26Gx1/2”, 25Gx5/8" (kim sắc bén, không bị oxi hóa).Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt. Phù hợp tiêu chuẩn TCVN; đạt tiêu chuẩn ISO | 15000 | Cây
28 | Bơm tiêm 20ml+ kim | Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Dung tích 20ml, gắn kim 23Gx1" (kim sắc bén, không bị oxi hóa).Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt. Phù hợp tiêu chuẩn TCVN; đạt tiêu chuẩn ISO | 9000 | Cây
29 | Bơm tiêm 3ml +kim | Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Dung tích 3ml, gắn kim 25Gx1”, 23Gx1", 25Gx5/8" (kim sắc bén, không bị oxi hóa).Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt. Phù hợp tiêu chuẩn TCVN; đạt tiêu chuẩn ISO | 31000 | Cây
30 | Bơm tiêm 50ml | Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Dung tích 50ml, đầu nhỏ lệch lắp vừa kim tiêm.Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt. Phù hợp tiêu chuẩn TCVN; đạt tiêu chuẩn ISO | 600 | Cây
31 | Bơm tiêm 50ml (Bơm tiêm điện ) | Ống tiêm bằng nhựa trung tính trong suốt và có kim, có khía, có khóa Luer lock, dùng cho máy bơm tiêm điện, kim rời Kích cỡ kim: 23G x 1 Mũi kim được dát nghiêng mặt phẳng 3 chiều giúp tiêm vào da dễ dàng. Dấu hiệu rõ ràng, đậm đảm bảo kiểm soát liều lượng và độ chính Không độc hại, không gây sốt Tiệt trùng Tiêu chuẩn ISO | 900 | Cây
32 | Bơm tiêm 50ml (Cho ăn) | Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Dung tích 50ml, đầu lớn lắp vừa dây cho ăn.Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt. Phù hợp tiêu chuẩn TCVN; đạt tiêu chuẩn ISO | 200 | Cây
33 | Bơm tiêm 5ml +kim | Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Dung tích 5ml, gắn kim 25Gx1”, 23Gx1", 25Gx5/8" (kim sắc bén, không bị oxi hóa).Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt. Phù hợp tiêu chuẩn TCVN; đạt ISO | 55000 | Cây
34 | Bóng đèn hồng ngoại | Bóng màu đỏ, công suất cực đại 220V/50Hz-250W | 20 | Cái
35 | Bóng đèn UV + máng (120cm) | Bộ gồm: Bóng đèn UV + máng dài 120cm; dùng trong tiệt khuẩn môi trường, không khí | 20 | Bộ
36 | Bông mỡ (Bông không thấm nước) | Bông không hút nước; sợi mảnh, mềm, trơn, được chải kỹ, có độ đàn hồi cao và không mùi. Đạt tiêu chuẩn ISO. | 20 | Kg
37 | Bông vệ sinh tai (tăm bông) | Bông vệ sinh tai, sợi mảnh, mềm, không có lẫn các mảnh lá hoặc vỏ hạt, Không mùi, Bông có màu trắng. Đạt tiêu chuẩn ISO. | 5000 | Que
38 | Bông y tế (Bông thấm nước) | Nguyên liệu: bông hút nước 100% cotton. Màu trắng Đóng gói: 1kg /gói, Sản phẩm chứa trong túi nylon. Đạt tiêu chuẩn ISO | 200 | Kg
39 | Bột bó 10cm x 2.7m | Băng bột bó Kích thước 10cm x 2.7m Thời gian cứng bột ≤10 giây, nhanh khô cứng sau khi bó. Mỗi cuộn được đóng gói riêng | 1000 | Cuộn
40 | Bột bó 15cm x 2.7m | Băng bột bó Kích thước 15cm x 2.7m Thời gian cứng bột ≤10 giây, nhanh khô cứng sau khi bó. Mỗi cuộn được đóng gói riêng | 1200 | Cuộn
41 | Canyl airway (Mayo) các số | Bằng nhựa Polyethylen màu trắng không độc hại. Chuôi khối cắn mỗi size có màu riêng biệt, bao gồm các size các số. | 100 | Cái
42 | Chỉ Caresorb 2/0 kim tròn "Hoặc tương đương" | Chỉ tan tổng hợp đa sợi (Polyglactin 910) "Hoặc tương đương" số 2/0, dài 75 cm; kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Chỉ giữ vết khâu tốt trong vòng 30 ngày, thời gian tan hoàn toàn: 56-70 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ; có độ trơn và chống sờn chỉ; Lực căng nút thắt cao, phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, khâu da, dạ dày/ruột, tiết niệu, nhãn khoa. Kim thép phủ silicon không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép. | 220 | Tép
43 | Chỉ Caresorb 3/0 kim tròn "Hoặc tương đương" | Chỉ tan tổng hợp đa sợi (Polyglactin 910) "Hoặc tương đương" số 3/0, dài 75 cm; kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Chỉ giữ vết khâu tốt trong vòng 30 ngày, thời gian tan hoàn toàn: 56-70 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ; có độ trơn và chống sờn chỉ; Lực căng nút thắt cao, phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, khâu da, dạ dày/ruột, tiết niệu, nhãn khoa. Kim thép phủ silicon không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép. | 240 | Tép
44 | Chỉ Caresorb 4/0 kim tròn "Hoặc tương đương" | Chỉ tan tổng hợp đa sợi (Polyglactin 910) "Hoặc tương đương" số 4/0, dài 75 cm; kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Chỉ giữ vết khâu tốt trong vòng 30 ngày, thời gian tan hoàn toàn: 56-70 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ; có độ trơn và chống sờn chỉ; Lực căng nút thắt cao, phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, khâu da, dạ dày/ruột, tiết niệu, nhãn khoa. Kim thép phủ silicon không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp theo yêu cầu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép. | 96 | Tép
45 | Chỉ Chromic 1/0 + Kim lớn (tròn) | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut "Hoặc tương đương" số 1, dài 75 cm; kim tròn 1/2c, dài 40 mm, giữ vết khâu tốt từ 14-21 ngày, thời gian tan hoàn toàn: ≤90 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ, Chỉ màu nâu, phủ muối Crôm, lằm bằng sợi Collagen bện xoắn chắc chắn, tinh khiết. Kim: Thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp. Được đóng gói trong dung dịch alcohol và EO dạng lỏng | 130 | Tép
46 | Chỉ Chromic 2/0 + Kim (tròn) | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut "Hoặc tương đương" số 2/0, dài 75 cm; kim tròn 1/2c, dài 26 mm, giữ vết khâu tốt từ 14-21 ngày, thời gian tan hoàn toàn: ≤90 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ, Chỉ màu nâu, phủ muối Crôm, lằm bằng sợi Collagen bện xoắn chắc chắn, tinh khiết. Kim: Thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp. Được đóng gói trong dung dịch alcohol và EO dạng lỏng | 240 | Tép
47 | Chỉ Chromic 3/0 + Kim (tròn) | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut "Hoặc tương đương" số 3/0, dài 75 cm; kim tròn 1/2c, dài 26 mm, giữ vết khâu tốt từ 14-21 ngày, thời gian tan hoàn toàn: ≤90 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ, Chỉ màu nâu, phủ muối Crôm, lằm bằng sợi Collagen bện xoắn chắc chắn, tinh khiết. Kim: Thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp. Được đóng gói trong dung dịch alcohol và EO dạng lỏng | 96 | Tép
48 | Chỉ Chromic 4/0 + Kim (tròn) | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut "Hoặc tương đương" số 4/0, dài 75 cm; kim tròn 1/2c, dài 26 mm, giữ vết khâu tốt từ 14-21 ngày, thời gian tan hoàn toàn: ≤90 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ, Chỉ màu nâu, phủ muối Crôm, lằm bằng sợi Collagen bện xoắn chắc chắn, tinh khiết. Kim: Thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp. Được đóng gói trong dung dịch alcohol và EO dạng lỏng | 168 | Tép
49 | Chỉ Nilon 2/0 + Kim (tam giác) | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 2/0, dài 75 cm; kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. Chỉ làm từ Polyamide 6-6.6 "Hoặc tương đương" cấu trúc vững chắc, sợi tròn đều, dễ uốn, đàn hồi tốt, Phẫu thuật tổng quát, khâu da, chỉnh hình, sản phụ khoa, thẩm mỹ, nhãn khoa. Kim: Thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép. | 520 | Tép
50 | Chỉ Nilon 3/0 + Kim (tam giác) | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 3/0, dài 75 cm; kim tam giác 3/8c, dài 20 mm. Chỉ làm từ Polyamide 6-6.6 "Hoặc tương đương" cấu trúc vững chắc, sợi tròn đều, dễ uốn, đàn hồi tốt, Phẫu thuật tổng quát, khâu da, chỉnh hình, sản phụ khoa, thẩm mỹ, nhãn khoa. Kim: Thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép. | 1152 | Tép
51 | Chỉ Nilon 4/0 + Kim (tam giác) | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 4/0, dài 75 cm; kim tam giác 3/8c, dài 18 mm. Chỉ làm từ Polyamide 6-6.6 "Hoặc tương đương" cấu trúc vững chắc, sợi tròn đều, dễ uốn, đàn hồi tốt, Phẫu thuật tổng quát, khâu da, chỉnh hình, sản phụ khoa, thẩm mỹ, nhãn khoa. Kim: Thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép. | 912 | Tép
52 | Chỉ Optilene 8/0 kim tròn "Hoặc tương đương" | Chỉ không tan tổng hợp sợi (Polypropylene) số 8/0, dài 60 cm; 2 kim tròn đầu cắt 3/8c, dài 10 mm. Sợi chỉ tròn đều, ít nhớ hình, dễ uốn, đàn hồi tốt, giữ vết khâu vĩnh viễn, không gây kích ứng mô. Kim thép phủ silicon, thân vuông, độ bén và độ cứng cao, Phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, thẩm mỹ, nhãn khoa, tim mạch, khâu mạch máu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép. | 24 | Tép
53 | Chỉ Prolene 0 kim tròn "Hoặc tương đương" | Chỉ không tan tổng hợp sợi (Polypropylene) số 0, dài 75 cm; kim tròn 1/2c, dài 30 mm. Sợi chỉ tròn đều, ít nhớ hình, dễ uốn, đàn hồi tốt, giữ vết khâu vĩnh viễn, không gây kích ứng mô. Kim thép phủ silicon, thân vuông, độ bén và độ cứng cao, Phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, thẩm mỹ, nhãn khoa, tim mạch, khâu mạch máu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép. | 24 | Tép
54 | Chỉ Prolene 2/0 kim tròn "Hoặc tương đương" | Chỉ không tan tổng hợp sợi (Polypropylene) số 2/0, dài 90 cm; kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Sợi chỉ tròn đều, ít nhớ hình, dễ uốn, đàn hồi tốt, giữ vết khâu vĩnh viễn, không gây kích ứng mô. Kim thép phủ silicon, thân vuông, độ bén và độ cứng cao, Phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, thẩm mỹ, nhãn khoa, tim mạch, khâu mạch máu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép. | 50 | Tép
55 | Chỉ Prolene 4/0 kim tròn "Hoặc tương đương" | Chỉ không tan tổng hợp sợi (Polypropylene) số 4/0, dài 90 cm; 2 kim tròn 1/2c, dài 20 mm. Sợi chỉ tròn đều, ít nhớ hình, dễ uốn, đàn hồi tốt, giữ vết khâu vĩnh viễn, không gây kích ứng mô. Kim thép phủ silicon, thân vuông, độ bén và độ cứng cao, Phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, thẩm mỹ, nhãn khoa, tim mạch, khâu mạch máu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép. | 50 | Tép
56 | Chỉ PDS 3/0 | Chỉ PDS 3/0 chỉ phẩu thuật tự tiêu, đơn sợi vô trùng cấu tạo Poly(p-dioxanone) số 3/0 tiêu chậm, 180 -210 ngày, dùng trong phẩu thuật đường tiêu hóa, chỉnh hình, phụ khoa, dài ≥75cm | 24 | Tép
57 | Chỉ PDS 4/0 | Chỉ PDS 4/0 chỉ phẩu thuật tự tiêu, đơn sợi vô trùng cấu tạo Poly(p-dioxanone) số 4/0 tiêu chậm, 180 -210 ngày, dùng trong phẩu thuật đường tiêu hóa, chỉnh hình, phụ khoa, dài ≥75cm | 24 | Tép
58 | Chỉ Silk 2/0 + Kim (tam giác) | Chỉ không tan tự nhiên Silk số 2/0, dài 75 cm,; kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Chỉ làm từ protein hữu cơ - sợi tơ tằm (lụa), có phủ sáp, sợi bện chắc, giúp dễ thao tác, không gây hiện tượng mao dẫn, Phẫu thuật tổng quát, khâu da, sản phụ khoa, nhãn khoa, làm chỉ buộc. Kim: Thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép. | 250 | Tép
59 | Chỉ Silk 3/0 + Kim (tam giác) | Chỉ không tan tự nhiên Silk số 3/0, dài 75 cm; kim tam giác 3/8c, dài 18 mm. Chỉ làm từ protein hữu cơ - sợi tơ tằm (lụa), có phủ sáp, sợi bện chắc, giúp dễ thao tác, không gây hiện tượng mao dẫn, Phẫu thuật tổng quát, khâu da, sản phụ khoa, nhãn khoa, làm chỉ buộc. Kim: Thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép. | 384 | Tép
60 | Chỉ Silk 4/0 + Kim (tam giác) | Chỉ không tan tự nhiên Silk số 4/0, dài 75 cm; kim tam giác 3/8c, dài 18 mm. Chỉ làm từ protein hữu cơ - sợi tơ tằm (lụa), có phủ sáp, sợi bện chắc, giúp dễ thao tác, không gây hiện tượng mao dẫn, Phẫu thuật tổng quát, khâu da, sản phụ khoa, nhãn khoa, làm chỉ buộc. Kim: Thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép. | 144 | Tép
61 | Chỉ Silk 5/0 + Kim (tam giác) | Chỉ không tan tự nhiên Silk số 5/0, dài 75 cm; kim tam giác 3/8c, dài 16 mm. Chỉ làm từ protein hữu cơ - sợi tơ tằm (lụa), có phủ sáp, sợi bện chắc, giúp dễ thao tác, không gây hiện tượng mao dẫn, Phẫu thuật tổng quát, khâu da, sản phụ khoa, nhãn khoa, làm chỉ buộc. Kim: Thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép. | 120 | Tép
62 | Chỉ Silk 6/0 + Kim (tam giác) | Chỉ không tan tự nhiên Silk số 6/0, dài 75 cm; kim tam giác 1/2c, dài 13 mm. Chỉ làm từ protein hữu cơ - sợi tơ tằm (lụa), có phủ sáp, sợi bện chắc, giúp dễ thao tác, không gây hiện tượng mao dẫn, Phẫu thuật tổng quát, khâu da, sản phụ khoa, nhãn khoa, làm chỉ buộc. Kim: Thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép. | 48 | Tép
63 | Chỉ Silk 7/0 + Kim (tam giác) | Chỉ không tan tự nhiên Silk số 7/0, dài 75 cm; kim tam giác 1/2c, dài 13 mm. Chỉ làm từ protein hữu cơ - sợi tơ tằm (lụa), có phủ sáp, sợi bện chắc, giúp dễ thao tác, không gây hiện tượng mao dẫn, Phẫu thuật tổng quát, khâu da, sản phụ khoa, nhãn khoa, làm chỉ buộc. Kim: Thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép. | 120 | Tép
64 | Chỉ Silk số 0 + Kim tam giác | Chỉ không tan tự nhiên Silk số 0, dài 75 cm; kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. Chỉ làm từ protein hữu cơ - sợi tơ tằm (lụa), có phủ sáp, sợi bện chắc, giúp dễ thao tác, không gây hiện tượng mao dẫn, Phẫu thuật tổng quát, khâu da, sản phụ khoa, nhãn khoa, làm chỉ buộc. Kim: Thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép. | 48 | Tép
65 | Chỉ Trustilen 1/0 kim tròn "Hoặc tương đương" | Chỉ không tan tổng hợp sợi (Polypropylene) số 0, dài 100 cm; kim tròn thân to 1/2c, dài 40 mm. Sợi chỉ tròn đều, ít nhớ hình, dễ uốn, đàn hồi tốt, giữ vết khâu vĩnh viễn, không gây kích ứng mô, . Kim thép phủ silicon, thân vuông, độ bén và độ cứng cao, Phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, thẩm mỹ, nhãn khoa, tim mạch, khâu mạch máu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép. | 48 | Tép
66 | Chỉ Trustilene 2/0 kim tròn "Hoặc tương đương" | Chỉ không tan tổng hợp sợi (Polypropylene) số 2/0, dài 90 cm; kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Sợi chỉ tròn đều, ít nhớ hình, dễ uốn, đàn hồi tốt, giữ vết khâu vĩnh viễn, không gây kích ứng mô, Chỉ màu xanh dương, dễ nhận biết. Kim thép phủ silicon thế hệ mới, thân vuông, độ bén và độ cứng ưu việt, Phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, thẩm mỹ, nhãn khoa, tim mạch, khâu mạch máu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép. | 48 | Tép
67 | Chỉ Trustilene 3/0 kim tròn "Hoặc tương đương" | Chỉ không tan tổng hợp sợi (Polypropylene) số 3/0, dài 90 cm; kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Sợi chỉ tròn đều, ít nhớ hình, dễ uốn, đàn hồi tốt, giữ vết khâu vĩnh viễn, không gây kích ứng mô. Kim thép phủ silicon, thân vuông, độ bén và độ cứng cao, Phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, thẩm mỹ, nhãn khoa, tim mạch, khâu mạch máu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép. | 48 | Tép
68 | Chỉ Trustilene 4/0 kim tròn "Hoặc tương đương" | Chỉ không tan tổng hợp sợi (Polypropylene) số 4/0, dài 90 cm; 2 kim tròn 1/2c, dài 20 mm. Sợi chỉ tròn đều, ít nhớ hình, dễ uốn, đàn hồi tốt, giữ vết khâu vĩnh viễn, không gây kích ứng mô. Kim thép phủ silicon, thân vuông, độ bén và độ cứng cao, Phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, thẩm mỹ, nhãn khoa, tim mạch, khâu mạch máu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép. | 24 | Tép
69 | Chỉ Trustilene 8/0 kim tròn "Hoặc tương đương" | Chỉ không tan tổng hợp sợi (Polypropylene) số 8/0, dài 60 cm; 2 kim tròn đầu cắt 3/8c, dài 10 mm. Sợi chỉ tròn đều, ít nhớ hình, dễ uốn, đàn hồi tốt, giữ vết khâu vĩnh viễn, không gây kích ứng mô. Kim thép phủ silicon, thân vuông, độ bén và độ cứng cao, Phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, thẩm mỹ, nhãn khoa, tim mạch, khâu mạch máu. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép. | 24 | Tép
70 | Chỉ Vicryl 8/0 "Hoặc tương đương" | Chỉ tan tổng hợp đa sợi (Polyglactin 910) "Hoặc tương đương" số 8/0, dài 30 cm; 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm. Chỉ giữ vết khâu tốt trong vòng 30 ngày, thời gian tan hoàn toàn: 56-70 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ; có độ trơn và chống sờn chỉ; Lực căng nút thắt cao, phẫu thuật tổng quát, chỉnh hình, sản phụ khoa, khâu da, dạ dày/ruột, tiết niệu, nhãn khoa. Kim thép phủ silicon không gỉ, không cong, không gãy, kích cỡ chỉ và kim phù hợp. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép. | 36 | Tép
71 | Đai cẳng tay trái, phải (các số) | Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông. Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm, bao gồm các cỡ các số. | 500 | Cái
72 | Đai cổ cứng | Nguyên liệu được làm từ mút, với các lổ thông hơi được thiết kế trên sản phẩm tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng. | 50 | Cái
73 | Đai cột sống lưng cao các số | Vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm, bao gô, các cỡ các số | 120 | Cái
74 | Đai cột sống thấp | Vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm. | 20 | Cái
75 | Đai Desault phải, trái các số | Vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Khóa Velcro, các cỡ các số | 150 | Cái
76 | Đai số 8 các cỡ (Đai xương đòn) | Vải cotton, mút xốp. Khóa Velcro, các cỡ các số | 200 | Cái
77 | Đầu Cone trắng | Đầu cone trắng 10 µl, chất liệu nhựa, tinh khiết, không bám dính | 1500 | Cái
78 | Đầu Cone vàng | Chất liệu: Nhựa PP chính phẩm, màu vàng. Đặc điểm: Không khía hoặc có khía, Độ cone ôm kín đầu cây micropipet. Kích cỡ: dung tích 0-200 µl | 42900 | Cái
79 | Đầu Cone xanh | Chất liệu: Nhựa PP chính phẩm, màu xanh Đặc điểm: Không khía hoặc có khía, Độ cone ôm kín đầu cây micropipet. Kích cỡ: dung tích 0-1000 µl | 1300 | Cái
80 | Dây 3 chia (khóa 3 ngã) | Chiều dài dây: ≥25cm. Khóa Luer lock ở một đầu cho kết nối an toàn vào khóa 3 chạc ở đầu kia của ống Sử dụng một lần, vô trùng và không kích ứng gây sốt Các bộ phận của khóa 3 chạc: Thân khóa (nhựa PC); Nắp vặn (nhựa ABS) Thử nghiệm nhiệt và lạnh, sản phẩm không bị biến dạng hoặc gãy vỡ. | 400 | Sợi
81 | Dây điện châm 4 đầu (chui tròn, chui vuông, đầu cá sấu) | Vật tư dùng cho máy điện châm. Chui tròn, chui vuông, có 4 đầu cá sấu | 200 | Sợi
82 | Dây Garô | Màu xanh co giãn tốt có khoen nhựa trắng và miếng dán gai để cố định dây | 320 | Sợi
83 | Dây nhựa trong Ø 8mm | Chất liệu nhựa PVC đường kính trong 7,7mm (±0,05mm) bề dày thành ống 1,1mm (±0,05mm) | 90 | mét
84 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện với khóa kết nối Luer lock. Khóa bảo vệ: cap connector.Ống chống xoắn. Độ dài của dây nối là ≥140cm. thể tích lòng ống ≥ 1ml. Sản phẩm tiệt trùng, Tiêu chuẩn ISO; EC. | 350 | Sợi
85 | Dây nối oxy | Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC y tế, dây có chiều dài ≥2000 mm, thành trong lòng ống hình sao trống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, hai đầu dây được gắn phễu. | 40 | Sợi
86 | Dây Oxy 2 nhánh (người lớn; trẻ em) các loại, các cỡ | Làm bằng PVC chuẩn y tế. Có sẵn đầu tiêu chuẩn, đầu loe, đầu mềm. Tốc độ dòng chảy cho ống thông hơi là khoảng 0,5 đến 4 lít mỗi phút (LPM). Bề mặt mềm và mịn không có cạnh sắc và vật thể. Chiều dài ống ≥2m. | 2400 | Sợi
87 | Dây truyền dịch | Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, chiều dài dây ≥150cm mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gẫy gập khi bảo quản. Kim 21G vát 3 cạnh không gờ, bằng thép không gỉ, có nắp dậy bảo vệ, van thoát khí, có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Không độc hại không chất gây sốt | 20000 | Sợi
88 | Dây truyền máu | Dùng để truyền máu hay huyết thanh, với bộ lọc và kim tiêm 18G dưới da. Tốc độ truyền khoảng 20ml/giọt | 100 | Sợi
89 | Đè lưỡi gỗ | - Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. An toàn trong sử dụng. - Kích thước: ≥ 150mm x 20mm x 2mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Sản phẩm được tiệt trùng, đóng gói riêng từng que dùng 01 lần. | 27000 | Cây
90 | Điện cực dán tròn | Keo dạng bọt không độc hại Loại gel: Ướt Kích thước: đường kính ≥50mm Hình dạng: Tròn Loại đầu nối: Snap / Grabber (làm bằng Ag / AgCl) Thời gian kết nối: dưới 24 giờ Chất kết dính mạnh vào da, dễ dàng loại bỏ mà không làm tổn thương da Gel Hydro có độ dẫn điện cao. | 100 | Miếng
91 | Gạc cản quang 30*40 | Gạc cản quang 30 x 40cm | 100 | Miếng
92 | Gạc cầm máu mũi các loại các cỡ (Mec mũi) | Dạng bông xốp chất liệu PVA với 2 lớp phủ bề mặt dùng để ngăn ngừa chảy máu và kết dính sau các thủ thuật về mũi Kích thước ≥ 80mm x15mm x 20mm Tiêu chuẩn: CE, FDA | 100 | Gói
93 | Gạc có cồn | Gạc được tẩm 70% isopropyl alcohol, làm bằng vải không dệt Kích thước: ≥65x30mm Loại: ≥2 lớp | 1000 | Miếng
94 | Gạc dẫn lưu | Gạc dẫn lưu ≥1cm x 200cm x 4 lớp được làm từ vải không dệt thành phần nguyên liệu gồm Polyester và Rayon (hoặc Viscose), để thấm hút dịch vết thương, không mùi, đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO. | 300 | Cuộn
95 | Gạc không tiệt trùng 6 lớp (10 x 10cm) | Gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút cao. Kích thước: 10cm x 10cm x 6 lớp Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 232000 | Miếng
96 | Găng khám (Găng không tiệt trùng) | Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên - Màu trắng tự nhiên của cao su - Có phủ bột chống dính - Mềm mại - Độ bền cao - Sử dụng một lần - Thuận cả 2 tay Kích thước: - Bề dày: ≥ 0,08mm - Chiều dài: ≥ 240 mm - Chiều rộng lòng bàn tay: Các size các cỡ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 276000 | Đôi
97 | Găng tay dài (Găng y tế sản tiệt trùng) | Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, phủ bột ngô chống dính. hấp được, mềm mại, độ bền cao, sử dụng một lần. Kích thước: - Bề dày: ≥ 0,15mm. - Chiều dài: ≥490 ±10 mm - Chiều rộng lòng bàn tay: các size các cỡ - Tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 700 | Đôi
98 | Găng tiệt trùng các số | Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Chiều dài : ≥280±5mm. Có phủ bột ngô biến tính chống dính. Đóng gói từng đôi, tay phải và tay trái riêng biệt. Tiệt trùng. Bề dày :≥0,17 mm. Chiều rộng lòng bàn găng tay: Các size các cỡ. Đạt tiêu chuẩn TCVN, ISO. | 10000 | Đôi
99 | Giấy 130x120x300 | Kích thước 130mmx120mmx300 tờ | 30 | Xấp
100 | Giấy điện tim 50x100x300 | Kích thước 50mmx100mmx300 tờ | 10 | Xấp
101 | Giấy điện tim 63x30 | Kích thước 63mmx30m. Dùng cho máy điện tim | 10 | Cuộn
102 | Giấy điện tim 80x20 | Kích thước 80mmx20m. Dùng cho máy điện tim | 850 | Cuộn
103 | Giấy đo tim thai 150 x 100 x150 | Kích thước 150mm x 100mm x 150tờ. Dùng cho máy đo tim thai | 110 | Xấp
104 | Giấy in nhiệt 58mm | Kích thước 58mm x 30m | 50 | Cuộn
105 | Giấy lau hính hiển vi | Sử dụng cho kính hiển vi | 10 | Xấp
106 | Giấy siêu âm 110mm | Chất liêu: Polypropylene Kích thước: 110 mm x 20m Độ dày: 85 ± 5 ㎛. Độ trắng: tối thiểu 88%. Độ bóng: tối thiểu 50%. Trọng lượng cơ bản 60 ± 4 g/㎡; Mật độ quang tối đa (Dmax): tối thiểu 1.2. Đạt tiêu chuẩn ISO | 50 | Cuộn
107 | Giấy y tế | Chất liệu: Giấy y tế, màu trắng ngà Đặc điểm: Thấm nước, không gây kích ứng. Kích thước: 40 x 50cm Đóng gói: 1 Kg/ gói | 1300 | Kg
108 | Hộp đựng rác thải sắc nhọn (Bình nhựa 1.5 lít) | Bằng nhựa PE, màu vàng, dạng hình hộp đáy vuông. Kích thước: ≥(dài 99, rộng 99, cao 192mm), nắp đỏ | 350 | Cái
109 | Huyết áp kế lớn + ống nghe | Huyết áp kế đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg Độ chính xác ± 3mmHg Hệ thống ống dẫn khí, bao gồm bao vải + quả bóp có van Ống nghe loại 1 dây dẫn, làm bằng chât liệu cao su chống lão hóa ,bộ phận khuếch đại âm thanh,làm bằng chất liệu Aluminum, màng khuếch đại có độ nhạy âm cao. Có 2 mặt nghe tim và phổi. Bộ gồm: Huyết áp kế và Ống nghe. | 30 | Bộ
110 | Huyết áp kế trẻ em + ống nghe | Huyết áp kế đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg Độ chính xác ± 3mmHg Hệ thống ống dẫn khí, bao gồm bao vải + quả bóp có van Ống nghe loại 1 dây dẫn, làm bằng chât liệu cao su chống lão hóa ,bộ phận khuếch đại âm thanh,làm bằng chất liệu Aluminum, màng khuếch đại có độ nhạy âm cao. Có 2 mặt nghe tim và phổi. Bộ gồm: Huyết áp kế và Ống nghe. | 10 | Bộ
111 | Kẹp rốn | Bằng nhựa, màu trắng dài 5cm | 300 | Cái
112 | Khăn phẫu thuật (140x160) | Chất liệu: vải PP không dệt, có kiểm định nguyện liệu không độc tố Tiệt trùng bằng khí EO. Bao bì chỉ thị tiệt trùng. Kích thước: 140x160cm | 3000 | Cái
113 | Khăn phẫu thuật có lỗ (60x60) | Chất liệu: vải PP không dệt, có kiểm định nguyện liệu không độc tố Tiệt trùng bằng khí EO. Bao bì chỉ thị tiệt trùng. Kích thước: 60x80cm, lỗ tròn 8cm | 5000 | Cái
114 | Khẩu trang y tế 3 lớp | Chất liệu: vải PP không dệt. Có thanh nẹp mũi ≥3 lớp Lớp 1: Vải không dệt PP Spunbond trắng Lớp 2: Vải không dệt PP Spunbond xanh Lớp giữa: Giấy lọc Thanh tựa mũi: bằng nhựa PP định hình (không dùng lõi kim loại bọc nhựa), an toàn khi sử dụng. Kích thước mở rộng ≥ 16.5cm. Dây thun mềm, đàn hồi tốt. Hiệu suất lọc khuẩn: ≥ 99%, đạt tiêu chuẩn TCVN | 105000 | Cái
115 | Khẩu trang y tế 3 lớp (tiệt trùng) | Chất liệu: vải PP không dệt Đặc điểm: vải PP không dệt. Không độc tố, không gây kích ứng, gồm ≥3 lớp: + Lớp tiếp xúc với da mặt: Vải không dệt PP Spunbond trắng, thấm nước. + Lớp ngoài: Vải không dệt PP Spunbond, dương, không thấm nước. + Lớp lọc có hiệu suất lọc ≥99%, đạt tiêu chuẩn TCVN Thanh tựa mũi: Bằng nhựa PP định hình, an toàn khi sử dụng Dây thun mềm, đàn hồi tốt. Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói 1 Cái/ gói | 26000 | Cái
116 | Kim 18 (18Gx1/2) | Đế kim được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Cỡ kim 18Gx1 1/2", (kim sắc bén, không bị oxi hóa). Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt. Đạt tiêu chuẩn ISO | 10100 | Cây
117 | Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần ≥0,25x25mm | Kim châm cứu kích thước: ≥0.25x25mm Bằng thép không rỉ, tiệt trùng, sử dụng một lần Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE, FDA | 250000 | Cây
118 | Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần ≥0,25x75mm | Kim châm cứu kích thước: ≥0.25x75mm Bằng thép không rỉ, tiệt trùng, sử dụng một lần Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE, FDA | 10000 | Cây
119 | Kim chạy thận AVF 16G | - Kim 16G x 1" (25mm). - Đường kính kim 16G ID: ≥ 1,45 mm, OD: ≥1,65 mm; - Đường kính ống dây ID: ≥3,2 mm, OD: ≥ 5,0 mm; dây dài 30 cm - Cánh bướm xoay được quanh kim, có back-eye - Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485 | 7000 | Cây
120 | Kim chạy thận AVF 17G | - Kim 17G x 1" (25mm). - Đường kính kim 17G ID: ≥ 1,27 mm, OD: ≥ 1,47 mm - Đường kính ống dây ID: ≥3,2 mm, OD: ≥ 5,0 mm; dây dài ≥ 30 cm - Cánh bướm xoay được quanh kim, có back-eye - Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485 | 25000 | Cây
121 | Kim gây tê tủy sống các loại, các cỡ | Nguyên liệu thép không gỉ, thiết kế định hướng mặt vát thuận tiện xác định hướng lên xuống của kim. Chuôi kim trong suốt phản quang có nhiều rãnh chắc chắn dễ quan sát dịch chảy ra và thuốc tiêm vào Tiệt trùng Tiêu chuẩn ISO, CE | 100 | Cây
122 | Kim gây tê đám rối thần kinh | Kim gây tê đám rối thần kinh; dùng trong gây tê | 100 | Cây
123 | Kim luồn các loại, các cỡ | Có cánh, có cửa bươm thuốc Hai đường cảm quang ngầm Thời gian lưu kim ≥72 giờ | 17700 | Cây
124 | Kim nha các loại, các cỡ | Kim vít chắc chắn vào ống tiêm bằng đế xoắn, đầu kim siêu nhỏ. Kim nha ngắn 27G x 13/16" (0,40x 21mm). | 4000 | Cây
125 | Lam kính nhám (7105) "Hoặc tương đương" | Lame thủy tinh, dầy 1-1,2 mm, 1 đầu nhám để ghi mã số bệnh nhân, đựng mẫu vật, soi kính hiển vi. | 2300 | Cái
126 | Lam kính trơn (7102) "Hoặc tương đương" | Lame trong, dầy 1-1,2mm, soi kính hiển vi | 1600 | Cái
127 | Lamell 22 x 22 | Lammelle thủy tinh, 22x22 mm, mỏng, dùng đậy mẫu vật trên lame. | 3200 | Cái
128 | Lancet | Được sản xuất từ thép không gỉ, đầu mũi kim được vát nhọn. Tiệt trùng từng cây. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EC | 1000 | Cây
129 | Lọ đựng phân (Có nắp, muỗng, HC) | Lọ nhựa PS trắng trong,dung tích ≥50ml. Có nhãn màu trắng, có thìa lấy mẫu phân bên trong. Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với bệnh phẩm bên trong. Có chất F2AM trong lọ giúp bảo quản mẫu phân. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 200 | Lọ
130 | Lọ nước tiểu (Lọ nhựa) | Lọ nhựa PS trắng trong, có nhãn màu trắng, nắp màu (đỏ, trắng....), dung tích ≥55ml. Kích thước : chiều cao ≥60mm, đường kính ≥35mm. Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 20000 | Lọ
131 | Lọc khuẩn (Đo chức năng hô hấp) | Dùng trong kỹ thuật đo chức năng hô hấp; Sử dụng được cho máy Đo chức năng hô hấp nSpire | 600 | Cái
132 | Lọc khuẩn (Máy gây mê) | Phin lọc khuẩn người lớn, có cổng Luer Port để trích khí lấy mẫu đo EtCO2 Màng lọc tĩnh điện có thể lọc cả vi khuẩn và vi rút. Phin lọc hiệu quả với các hạt ≥ 0,3 μm Thể tích khí lưu thông: 150-1500ml Độ trở kháng: 30L/min :≥ 0,8 cmH²O 60L/min : ≥ 1,7 cmH²O 90L/min : ≥ 2,7 cmH²O Hiệu suất lọc vi khuẩn: ≥ 99,999%, vi rút: ≥ 99,9% Đầu kết nối: 22mmF/15mmM và 22mmM/15mmF | 100 | Cái
133 | Lưỡi dao mỗ các loại | Bằng thép carbon không gỉ. Mỗi lưỡi dao được đóng gói trong lớp giấy bạc chống gỉ. Đóng gói tiệt trùng. | 4000 | Cái
134 | Lưới Prolen Mish 6x11 | Lưới điều trị thoát vị. Lưới được làm từ chất liệu phẫu thuật đơn sợi polypropylene tương thích sinh học, dễ dàng xử lý, vô trùng. Lưới có độ trong suốt giúp dễ quan sát mô trong quá trình phẫu thuật. Độ co dãn tốt, linh hoạt, cho phép cắt theo hình dạng yêu cầu. Kích thước 6 x 11cm Vô trùng.Tiêu chuẩn ISO, CE | 50 | miếng
135 | Lưới Prolen Mesh 5x10 | Lưới điều trị thoát vị. Lưới được làm từ chất liệu phẫu thuật đơn sợi polypropylene tương thích sinh học, dễ dàng xử lý, vô trùng. Lưới có độ trong suốt giúp dễ quan sát mô trong quá trình phẫu thuật. Độ co dãn tốt, linh hoạt, cho phép cắt theo hình dạng yêu cầu. Kích thước 5 x 10cm Vô trùng.Tiêu chuẩn ISO, CE | 30 | Miếng
136 | Mask thanh quản số 4 | Mask thanh quản số 4 | 10 | Cái
137 | Mask thanh quản số 5 | Mask thanh quản số 5 | 10 | Cái
138 | Mask phun khí dung (người lớn, trẻ em) các loại, các cỡ | Làm bằng vật liệu PVC chuẩn y tế, nhựa mềm, tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân. Gọng điều chỉnh ở vùng mũi, dây đeo đàn hồi. Ống dài ≥ 2,1m, bầu chứa thuốc ≥ 6ml Tiệt trùng. | 2000 | Bộ
139 | Mask thở oxy (có túi) các loại, các cỡ | Mask làm từ nhựa PVC y tế. Có túi chứa khí,có thông hơi an toàn, mask có dây đeo đàn hồi, kẹp mũi có thể điều chỉnh, với ống nối ≥2 m. | 1300 | Cái
140 | Mỏ vịt nhựa | Nhựa PS nguyên chất, trong suốt. | 100 | Cái
141 | Nẹp gối | Neoprin tự dính Có khóa Velcro. | 20 | Cái
142 | Garo chỉnh hình | Cao su thiên nhiên, màu xanh lam, không gây kích ứng Bề dày tương đối 0,45mm ((±0,02mm) Bề rộng 57mm (±1mm) , chiều dài danh định 2,20m | 100 | Cuộn
143 | Nẹp gỗ | Bằng gỗ, dùng cố định ngoài. Bộ ≥10 cây | 50 | Bộ
144 | Nẹp hơi cổ chân các loại, các cỡ | Hai thanh nẹp hơi với chiều cao ≥50 cm đảm bảo cố định cho cổ chân. Hai dây đai để cố định cho cổ chân Sử dụng cho cả chân trái và chân phải | 30 | Cái
145 | Nẹp Iselin | Thanh nẹp được làm bằng hợp kim nhôm, lót bên trong một lớp xốp mềm. Thanh nẹp thẳng, dễ dàng uốn cong để giữ ngón tay ở vị trí chức năng khi sử dụng. | 220 | Cây
146 | Nẹp nhôm ngón tay | Hợp kim nhôm đặc biệt dễ uốn cong, chắc chắn khi cố định. Lớp xốp mềm, thoáng khí. | 130 | Cái
147 | Nẹp vải cẳng bàn chân các số | Vải cotton, vải có lỗ thoáng khí. Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm. | 400 | Cái
148 | Nẹp Zimmer các số (đai zimmer) | Vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm. | 180 | Cái
149 | Nhiệt kế thủy ngân | Nhiệt kế thủy ngân, sử dụng trong đo thân nhiệt | 150 | Cái
150 | Nón phẫu thuật (Bao tóc) | Chất liệu: vải PP không dệt, Mềm mại, chắc chắn, không rách khi sử dụng, thoáng khí. Không gây kích ứng. Có kiểm định nguyên liệu không độc tố. Thun mềm 2 sợi chắc chắn, ôm khít vòng đầu. Tiệt trùng bằng khí EO. đóng gói riêng từng cái | 7500 | Cái
151 | Nút vặn kim luồn | Dùng cho việc chặn kim luồn khi không sử dụng đến. Phù hợp cho tất cả các size kim luồn tĩnh mạch. Có cổng tiêm thuốc dễ sử dụng Làm bằng chất liệu nhựa cao su. | 1500 | Cái
152 | Ống đặt nội khí quản các số | Được làm từ PVC không độc hại, trong suốt, mềm, mịn, loại có bóng chèn. Bóng chèn khí quản thể tích lớn, có lỗ vát cuối ống, chiều dài đầu nối ≥15mm | 250 | Cái
153 | Ống hút dịch (Đàm, nhớt) các loại, các cỡ | Làm từ nhựa PVC mềm không độc hại, không gây kích ứng Đầu ống có 2 lỗ vát Loại đầu nối: Đầu nối có khóa kiểm soát dạng chữ T bằng ngón tay không cản quang Co nối dài ≥4,5cm Chiều dài ống tiêu chuẩn ≥50 cm | 120 | Sợi
154 | Ống đặt nội khí quản mũi 6.0 | Ống đặt nội khí quản mũi size 6.0 | 10 | Cái
155 | Ống đặt nội khí quản mũi 6.5 | Ống đặt nội khí quản mũi size 6.5 | 10 | Cái
156 | Ống hút kê kê (Ống rửa mũi) | được sản xuất từ nhựa nguyên chất, màu trắng, trơn láng, không mùi hóa chất | 6000 | Cái
157 | Ống hút kê kê (Ống rửa mũi) trẻ em | được sản xuất từ nhựa nguyên chất, màu trắng, trơn láng, không mùi hóa chất | 500 | Cái
158 | Ống nghiệm Edta nút cao su bọc nhựa | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước 13x75mm. , dung tích tối đa 6ml ± 0.1ml , nắp cao su đàn hồi cao, phủ bọc nhựa màu giúp thuận lợi trong qúa trình thao tác. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA) K2/K3 với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ, Chịu được lực quay ly tâm gia tốc ≥3.000 vòng/phút trong thời gian 5 phút (có phiếu kiểm nghiệm xác nhận của đơn vị kiểm chứng). Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c). Thiết kế phù hợp cho mọi hệ thống máy huyết học tự động. Nắp cao su tinh khiết giúp kim xuyên qua dễ và đàn hồi tốt, không gây rơi vãi giọt máu ra ngoài. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml - 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml - 2ml trên nhãn ống. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 35000 | Ống
159 | Ống nghiệm nắp đen (Heparin) | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước 13x75mm, dung tích tối đa 6ml ± 0.1ml ,nắp nhựa LDPE màu đen. Bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium, Chịu được lực quay ly tâm gia tốc ≥3.000 vòng/phút trong thời gian 5 phút (có phiếu kiểm nghiệm xác nhân của đơn vị kiểm chứng). Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml- 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml - 2ml trên nhãn ống. Dùng xét nghiệm Ion đồ Na+, K+, Ca2+, Cl-... Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 15000 | Ống
160 | Ống nghiệm nắp đỏ hạt to (Serum) | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước 13x75 mm, dung tích tối đa 6ml ± 0.1ml, nắp nhựa LDPE màu đỏ. Hóa chất bên trong là hạt nhựa Poly Styrene, tiến trình đông máu nhanh từ 3 - 5 phút, Chịu được lực quay ly tâm gia tốc ≥3.000 vòng/phút trong thời gian 5 phút (có phiếu kiểm nghiệm xác nhận của đơn vị kiểm chứng). Dùng tách huyết thanh sử dụng trong xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 40000 | Ống
161 | Ống nghiệm nắp xám (Chimigly) | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước 13x75mm, dung tích tối đa 6ml ± 0.1ml, nắp nhựa LDPE màu xám. Hóa chất bên trong là chất kháng đông Sodium Flouride và EDTA K2, chịu được lực quay ly tâm gia tốc ≥3000 vòng/ phút trong thời gian 5 phút (có xác nhận của đơn vị kiểm chứng). Dùng xét nghiệm đường (duy trì đường huyết không thay đổi trong vòng 36- 48h sau khi lấy máu) và các xét nghiệm sinh hóa; Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1 ml - 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml - 2ml máu trên nhãn ống. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 25000 | Ống
162 | Ống nghiệm nắp xanh lá cây (Citrate) | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước 13x75mm, dung tích tối đa 6ml ± 0.1ml, nắp nhựa LDPE màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate Dihydrate 3.8% - 3.2% , Chịu được lực quay ly tâm gia tốc ≥3.000 vòng/phút trong thời gian 5 phút (có phiếu kiểm nghiệm xác nhận của đơn vị kiểm chứng). Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml - 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml - 2ml máu trên nhãn ống. Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc độ lắng máu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 6000 | Ống
163 | Ống nghiệm nhỏ PS (có nắp) | Kích thước 13x75mm. Nhựa PS trắng trong, nắp ấn trong màu trắng,dung tích tối đa 6ml ± 0.1ml Sử dụng nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 4000 | Ống
164 | Ống nghiệm nhỏ PS (không nắp) | Kích thước 13x75mm. Nhựa PS trắng trong không nắp, dung tích tối đa 6ml ± 0.1ml Sử dụng nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 3000 | Ống
165 | Ống rửa tai | Được sản xuất từ nhựa HD nguyên chất, màu trắng, trơn láng, không mùi hóa chất | 2500 | Cái
166 | Phim Nha | Phim X quang ướt; dùng trong chụp nha (Răng), chụp được trên máy chụp X quang cổ điển Tiêu chuẩn ISO. | 5000 | Tấm
167 | Phim Xquang 20X25cm (Kỹ thuật số) | Kích thước: 20cm x 25cm Phim khô kỹ thuật số công nghệ in laser Tương thích với máy in phim Drypix Smart, Drypix Plus & Drypix Edge Bao gói: màng nhôm. Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, EC | 40000 | Tấm
168 | Phim Xquang 35x35cm | Kích thước: 35cm x 35cm Phim X quang ướt, độ nhạy cao Bao gói: màng nhôm. Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, EC. | 200 | Tấm
169 | Quả lọc thận Diacap pro 16H "Hoặc tương đương" | Màng lọc thận High Flux; chất liệu: α Polysulfone Pro; tiệt khuẩn; diện tích bề mặt ≥1,6 ㎡, thể tích mồi : ≥ 98 ml , kuf ≥85 ml/h/mmHg. Tốc độ máu Qb ≥300ml/phút, Tốc độ dịch Qd ≥ 500ml/phút, KoA Urea ≥ 1145 ; độ thanh thải: Ure ≥ 270 ml/phút, Creatinin ≥ 248 ml/phút, Phosphate ≥ 230 ml/phút, Vitamin B12: ≥166 ml/phút, Cytochrome C: ≥ 81 ml/phút; hệ số sàng: Inulin ≥ 1.0, β2-Microglobulin ≥ 0,7, Albumin ≤0,001 | 600 | Cái
170 | Quả lọc thận Diacap pro 16L "Hoặc tương đương" | Màng lọc thận Low Flux; chất liệu: α Polysulfone Pro; tiệt khuẩn; diện tích bề mặt ≥ 1,6 ㎡, thể tích mồi : ≥ 98 ml , kuf ≥14 ml/h/mmHg. Tốc độ máu Qb ≥300ml/phút, Tốc độ dịch Qd ≥ 500ml/phút, KoA Urea ≥ 1123 ; độ thanh thải: Ure ≥269 ml/phút, Creatinin ≥ 242 ml/phút, Phosphate ≥ 187 ml/phút, Vitamin B12: ≥ 112 ml/phút. | 100 | Cái
171 | Quả lọc thận Elisio 15M "Hoặc tương đương" | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA), không DEHP. Diện tích: ≥1.5 m2. Thể tích mồi: ≥91mL. Hệ số siêu lọc: KUF: ≥20 (mL/giờ/mmHg).TMP: ≥500mmHg. Vỏ quả lọc: Polypropylene. Độ thanh thải (Với Qb: ≥300ml/min): Ure: ≥264 ml/min Creatinine : ≥ 244 ml/min Phosphate: ≥ 211 ml/min Vitamin B12: ≥134 ml/min. Hệ số sàng lọc: Albumin ≤ 0.01 Tiệt trùng; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC | 300 | Cái
172 | Quả lọc thận Elisio 15H "Hoặc tương đương" | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA) và DEHP. Diện tích: ≥1,5 m2. Thể tích mồi: ≥95mL. Hệ số siêu lọc: KUF: ≥67 (mL/giờ/mmHg). TMP: ≥500mmHg. Độ dày thành sợi: 40 µm. Vỏ quả lọc: Polypropylene. Độ thanh thải (với Qb: ≥300ml/min): Ure: ≥278 ml/min Creatinine : ≥259 ml/min Phosphate: ≥241 ml/min Vitamin B12: ≥180 ml/min Tiệt trùng; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC | 300 | Cái
173 | Qủa lọc thận Elisio 17H "Hoặc tương đương" | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA), không chứa DEHP. Diện tích: ≥1,7 m2. Thể tích mồi: ≥105mL. Hệ số siêu lọc: KUF: ≥ 74 (mL/giờ/mmHg). TMP: ≥500mmHg. Vỏ quả lọc: Polypropylene. Độ thanh thải (với Qb: ≥300ml/min): Ure: ≥ 285 ml/min Creatinine : ≥ 268 ml/min Phosphate: ≥254 ml/min Vitamin B12: ≥190 ml/min Inulin: ≥121 Myoglobin: ≥ 98 Hệ số sàng lọc: Inulin ≥ 0.926 Albumin ≤ 0.002. Tiệt trùng; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC | 600 | Cái
174 | Quả lọc thận Elisio 17M "Hoặc tương đương" | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA), không DEHP. Diện tích: ≥1.7 m2. Thể tích mồi: ≥108mL. Hệ số siêu lọc: KUF: ≥22 (mL/giờ/mmHg).TMP: ≥500mmHg. Vỏ quả lọc: Polypropylene. Độ thanh thải (với Qb: ≥300ml/min): Ure: ≥270 ml/min Creatinine : ≥251 ml/min Phosphate: ≥221 ml/min Vitamin B12: ≥143 ml/min. Hệ số sàng lọc: Albumin ≤ 0.01 Tiệt trùng; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC | 1300 | Cái
175 | Quả lọc thận Xevonta Hi15 "Hoặc tương đương" | Màng lọc thận High Flux; chất liệu: amembris ; tiệt khuẩn; diện tích bề mặt ≥1,5 ㎡, thể tích mồi : ≥ 90 ml , hệ số siêu lọc ≥87 (ml/h/mmHg) Qb ≥300ml/ phút: Độ thanh thải: Ure ≥ 272 ml/phút, Creatinine ≥ 252 ml/phút, Phosphat ≥ 251 ml/phút, Vit B12 ≥ 171 ml/phút; Hệ số sàng 2-microglobulin > 0.8; Albumin ≤ 0.001 | 200 | Cái
176 | Quả lọc thận Xevonta Hi18 "Hoặc tương đương" | Màng lọc thận High Flux; chất liệu: amembris; tiệt khuẩn; diện tích bề mặt ≥1,8 ㎡, thể tích mồi : ≥ 103 ml , hệ số siêu lọc ≥99 (ml/h/mmHg) Qb ≥300ml/ phút: Độ thanh thải: Ure ≥ 281 ml/phút, Creatinine ≥ 263 ml/phút, Phosphat ≥ 263 ml/phút, Vit B12 ≥ 184 ml/phút; Hệ số sàng 2-microglobulin > 0.8; Albumin ≤ 0.001 | 200 | Cái
177 | Quả lọc thận Highflux 1.5m2 (FB-15U) "Hoặc tương đương" | Nguyên liệu: màng lọc làm tự sợi thiên nhiên cellulose triacetate. Diện tích: ≥1,5 m2. Thể tích mồi: ≥ 90 ml. Hệ số siêu lọc: ≥33 (mL/giờ/mmHg). Độ dày thành sợi: ≥15 µm. Vỏ quả lọc: Polypropylene Độ thanh thải (với Qb: ≥300ml/min): Ure: ≥273 ml/min Creatinine : ≥251 ml/min Phosphate: ≥221 ml/min Vitamin B12: ≥163 ml/min Tiệt trùng; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC | 200 | Cái
178 | Quả lọc thận Highflux 1.7m2 (FB-17U) "Hoặc tương đương" | Nguyên liệu: màng lọc làm tự sợi thiên nhiên cellulose triacetate. Diện tích: ≥1,7 m2. Thể tích mồi: ≥100 ml. Hệ số siêu lọc: ≥37 (mL/giờ/mmHg). Độ dày thành sợi: ≥15 µm. Vỏ quả lọc: Polypropylene Độ thanh thải (Qb: ≥300ml/min): Ure: ≥279 ml/min Creatinine : ≥257 ml/min Phosphate: ≥232 ml/min Vitamin B12: ≥169 ml/min Tiệt trùng; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC | 200 | Cái
179 | Quả lọc thận Super Highflux 15m2 (Elisio-15HX) "Hoặc tương đương" | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA) và DEHP. Diện tích: ≥1.5 m2. Thể tích mồi: ≥90mL. Hệ số siêu lọc: KUF: ≥60 (mL/giờ/mmHg). Độ dày thành sợi: ≥40 µm. Vỏ quả lọc: Polypropylene. Độ thanh thải (với Qb: ≥300ml/min): Ure: ≥276 ml/min Creatinine : ≥258 ml/min Phosphate: ≥245 ml/min Vitamin B12: ≥183 ml/min Myoglobin: ≥105 ml/min β2-Microglobulin ≥ 1 Inulin ≥ 1 Albumin ≥ 0.0024 Tiệt trùng; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC | 200 | Cái
180 | Que gòn lấy bệnh phẩm | Mỗi que đựng trong ống riêng lẻ, hàn kín vô trùng; Dùng để lấy các mẫu vi sinh dùng trong xét nghiệm | 2000 | Que
181 | Que Spatula | Bằng gỗ thông đã trích nhựa, cây có dạng thanh dẹp, các góc cạnh trơn láng. Kích thước ≥180x18x2mm | 300 | Que
182 | Que thử đường huyết +kim | Que thử không cần mã code (No coding or code free), sử dụng enzyme GDH-FAD "Hoặc tương đương". Lượng mẫu ≤ 0.6µL phản ứng trong ≤5 giây. Khoảng dung tích hồng cầu 20-60%. Khoảng đo 20-600mg/dL. Sử dụng trong ≥120 ngày (≥4 tháng) kể từ ngày mở hộp dùng lần đàu tiên. Kết quả đo chính xác đo đường huyết với mẫu máu tĩnh mạch: + đối với nồng độ glucose <5,55 mmol / L là: ≥97.7%, + đối với nồng độ glucose ≥ 5,55 mmol / L là: ≥96.2%, + đối với nồng độ glucose trong khoảng 1,6 mmol / L - 28,8 mmol / L là ≥96.7%. | 25000 | Que
183 | Que thử lò hấp | Dùng thử lò hấp dụng cụ. Kích thước 27 x 21cm | 200 | Miếng
184 | Que thử nhiệt độ dụng cụ hấp | Dùng thử dụng cụ hấp. Kích thước 5,1cm x 1,9cm | 1000 | Miếng
185 | Test thử đồ vải 1250 "Hoặc tương đương" | Test sử dụng thử đồ vải hấp ướt | 240 | test
186 | Tấm lót không tiệt trùng 50x50cm | Chất liệu: Vải không dệt Spunpond thấm hút, Có kiểm định nguyên liệu không độc tố, kiểm định không DEHP. Kích thước 50x50cm | 6500 | Tấm
187 | Tấm lót sản 3 lớp 60x60cm | Gồm 3 lớp: - Lớp trên cùng: Vải không dệt Spunpond thấm hút cho nước thấm qua nhanh màu trắng. - Lớp giữa bằng hạt gel siêu thấm, thấm hút nhanh, nhiều. - Lớp dưới cùng là nylon PE chống thấm tuyệt đối, không cho chất lỏng xuyên qua. Kích thước: 60 x 60cm Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485. | 5000 | tấm
188 | Tạp dề (yếm nhựa) | Chất liệu: màng nhựa PE, màu xanh, Có kiểm định nguyên liệu không độc tố, kiểm định không DEHP. Kích thước: 80 x 120cm Đặc điểm: Tuyệt đối không cho dịch, nước thấm xuyên qua. Không độc tố, không gây kích ứng. Tiệt trùng. | 1000 | Cái
189 | Thông dạ dày các loại (Stomach) | Bằng nhựa PVC không độc hại, không gây kích ứng Tiệt trùng. | 50 | Sợi
190 | Thông hậu môn (các số) | • Làm từ PVC mềm không độc hại, không gây kích ứng • Màu được mã hóa để xác định kích thước • Chiều dài ống tiêu chuẩn: ≥400mm | 50 | Cái
191 | Thông tiểu 1 nhánh các loại, các cỡ | Làm từ cao su thiên nhiên Tráng phủ silicon Các size các cỡ, chiều dài ≥ 400mm | 100 | Cái
192 | Thông tiểu 2 nhánh các loại, các cỡ | Làm từ cao su thiên nhiên Tráng phủ silicon Van nhựa hoặc van cao su Màu được mã hóa để xác định kích thước: Các size các cỡ, Chiều dài ≥400mm, Dung tích bóng ≥10ml | 250 | Cái
193 | Túi chứa nước tiểu | Làm bằng PVC y tế Kích thước túi: ≥270x190 mm, hai dây treo, mặt trước của túi trong suốt, mặt còn lại màu trắng Loại van: Van đẩy đóng Chiều dài ống ≥90cm, đường kính ngoài ≥6mm, đường kính trong ≥4mm Chiều dài đầu nối: ≥30mm, đường kính trong ≥ 4mm Dung tích: ≥ 2000ml, có vạch chia thể tích. Tiệt trùng. Đóng gói: riêng từng cái | 200 | Cái
194 | Túi cuộn tiệt trùng dẹp 200mmx200m | Túi ép tiệt trùng dẹp 200 mm x 200m sử dụng tiệt trùng dụng cụ y tế bằng phương pháp EtO hoặc tiệt trùng bằng hơi nước; Có chỉ thị hóa học trên túi để phân biệt túi ép được hấp tiệt trùng bằng pp EtO hay pp hấp hơi nước; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | 40 | Cuộn
195 | Túi cuộn tiệt trùng phồng 150x50mm/100m | Túi ép tiệt trùng phồng 150 mm x 100m sử dụng tiệt trùng dụng cụ y tế bằng phương pháp EtO hoặc tiệt trùng bằng hơi nước; Có chỉ thị hóa học trên túi để phân biệt túi ép được hấp tiệt trùng bằng pp EtO hay pp hấp hơi nước; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 40 | Cuộn
196 | Túi cuộn tiệt trùng phồng 250x50mm/100m | Túi ép tiệt trùng phồng 250 mm x 100m sử dụng tiệt trùng dụng cụ y tế bằng phương pháp EtO hoặc tiệt trùng bằng hơi nước; Có chỉ thị hóa học trên túi để phân biệt túi ép được hấp tiệt trùng bằng pp EtO hay pp hấp hơi nước; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 40 | Cuộn
197 | Vòng tránh thai TCu 380 "Hoặc tương đương" | Vòng tránh thai có hình chữ T, làm bằng chất dẻo có cành dọc, hai cành ngang.Tổng diện tích đồng bề mặt của dụng cụ là 380mm2. Một sợi chỉ đơn sợi làm bằng nylon buộc chặt ở cuối khung T thành 2 sợi treo tự do, để hổ trợ kiểm tra và tháo vòng tránh thai. Chiều dài cành ngang ≤ 32mm và cành dọc ≤36mm. | 200 | Cái
198 | Van huyết áp | Vật tư thay thế cho Huyết áp kế | 20 | Cái
199 | Túi vải treo tay | Bằng vải, dạng hình chữ nhật, mousse dệt kim dày 4mm ôm đỡ cẳng tay , kết dính với sợi dây đeo choàng qua cổ | 10 | Cái
200 | Bộ dẫn lưu áp lực âm 40ml | Bình bằng nhựa PVC trung tính đường kính 92mm±1mm, chiều cao 250mm±1mm gồm 14 ngấn, cổ bình cao 30mm±1mm. Dây dẫn lưu dài 850mm±10mm, đường kính 5,6mm±1mm | 5 | Bộ
201 | Penrose | Sản xuất từ cao su thiên nhiên, đã tiệt trùng, sử dụng 01 lần. Chiều dài 290 ± 10mm, chiều rộng 25 ± 1mm, chiều dày 01 lớp ≥ 0,15mm | 50 | Miếng
HÓA CHẤT
202 | Acid Citric | Tinh thể Acid citric không màu, không mùi, vị chua. Dùng trong tẩy rửa | 600 | Kg
203 | Bộ nhuộm gram (Merck) | Thuốc nhuộm gram ≥5 chai: Crystal violet 500ml, Safranin 500 ml, Lugol 500 ml ,Cồn tẩy màu 2 chai x500 ml. Dùng nhuộm phân biệt Gram- , Gram + | 3 | Bộ
204 | Chloramin B | Bột Chloramin B 25% màu trắng, mịn dùng để sát khuẩn | 30 | Kg
205 | Cồn 70% | Dung dịch Ethanol 70% trong suốt, không màu dùng để sát khuẩn. | 3100 | Lít
206 | Cồn 90% | Dung dịch Ethanol 90% trong suốt, không màu dùng để sát khuẩn. | 120 | Lít
207 | Dịch lọc thận A | Can ≥10 lít dd đậm đặc chứa: • Natri clorid:≥ 2106.76g • Kali clorid: ≥52.19g • Calciclorid.2H2O: ≥77.19 g • Magnesi clorid.6H2O:≥ 35.58g • Acid acetic băng: ≥63.05g • Glucose H2O : ≥ 385.00g • Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và EC | 50000 | Lít
208 | Dịch lọc thận B | Can ≥10 lít dd đậm đặc chứa: • Natri Bicarbonate: ≥ 840g • Dinatri Edetat. 2H2O: ≥0,5 g • Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và EC | 63500 | Lít
209 | Dung dịch ngâm dụng cụ | 1. Thành phần: ≥0,55% Ortho- Phthalaldehyde, pH≥7, dung dịch sẵn sàng sử dụng (không cần hoạt hóa). 2. Khử khuẩn mức độ cao trong ≤5 phút. 3. Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 14561, EN 14562, EN 17111 và EN 14563. 4.Tái sử dụng trong ≥14 ngày (tặng kèm test thử để kiểm tra nồng độ OPA). 5. Tương thích với các ống nội soi | 250 | Lít
210 | Dung dịch ngâm dụng cụ nội soi | 1. Thành phần: Hỗn hợp 5 enzyme Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase, có thể sử dụng cho máy rửa khử khuẩn. 2. Đạt tiêu chuẩn ISO 3. Hiệu quả chống lại màng biofilm vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa theo tiêu chuẩn ISO 5. Thời gian: từ ≤5 phút 6. Phù hợp với mọi chất lượng nước khác nhau | 30 | Lít
211 | Dung dịch rửa dụng cụ | Chai ≥ 1000 ml 1. Thành phần: ≥6.5% Didecyldimethyl ammonium chloride, ≥0.074% Chlorhexidine digluconate, chất hoạt động bề mặt non-ionic. 2. Làm sạch và khử khuẩn dụng cụ y tế. 3. Nồng độ sử dụng pH = 6.6 - 7.6 4. Thời gian tiếp xúc: từ ≤5 phút diệt virus HIV-1, HBV, HCV, HSV 5. Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111 6. Đạt tiêu chuẩn ISO | 200 | Chai
212 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh chứa cồn | Chai ≥ 500 ml 1. Thành phần: ≥70 % Ethanol (700mg/g) + 1,74% propanol-2-ol 2. Dung dịch vệ sinh tay thường quy và vệ sinh tay ngoại khoa Dạng gel, không màu, không mùi 3. Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của WHO | 280 | Chai
213 | Dung dịch vệ sinh tay ngoại khoa | Chai ≥ 500 ml 1. Chlorhexidine digluconate ≥4% Dung dịch xà phòng diệt khuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa 3. Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của WHO | 30 | Chai
214 | Đường Glucose (Dextrose, đường dược dụng) | Đường Glucose (Dextrose) dạng bột mịn, màu trắng ngà, tinh khiết. | 90000 | gram
215 | Formol (≥500ml/ chai) | Dung môi Formaldehyde trong suốt, không màu, mùi hắc. Chai ≥ 500ml | 5 | Chai
216 | Gel KY | Không gây kích ứng da. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn , không độc hại và không có mùi. Được sử dụng trong nội soi, nội soi dạ dày, nội soi ruột kết và nội soi trực tràng...Tuýp ≥82g | 70 | Tuýp
217 | Gel siêu âm | Dùng trong siêu âm, không gây dị ứng da, không có tính chất ăn mòn. | 500 | Lít
218 | Germisep (Presept) "Hoặc tương đương" | Thành phần: ≥50% Sodium Dichloroisocyanurate ≥2,5g, trọng lượng viên ≥5g. Hiệu quả diệt khuẩn, diệt virus | 4000 | Viên
219 | Hóa chất rửa phim | Thông số kỹ thuật: - Thuốc rửa phim hiện hình - Developer - Thuốc rửa phim hảm hình - Fixer "Hoặc tương đương" Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, EC. | 4 | Bộ
220 | Hóa chất rửa quả lọc thận | Can ≥ 5 lít Thành phần dung dịch chứa: - Peracetic acid: ≥ 5%; - Hydrogen Peroxide:≥ 25% - Acetic Acid:≥ 9% - Nước: 61% Công dụng: làm sạch và khử trùng màng lọc thận nhân tạo. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO và GMP | 30 | Can
221 | Nước Javel | Dung dịch Natri hypochloride 8% ~ 11%, trong suốt, màu vàng nhạt, mùi hắc. Dùng trong tẩy rửa | 2000 | Lít
222 | Oxy khí (chai 40L - 6m3) | Nông độ/ Hàm lượng: 99.6% | 400 | Chai
223 | Oxy lỏng | Nông độ/ Hàm lượng: 99.6% | 72000 | Kg
224 | Parafin màu (mềm) | Dùng trong kỹ thuật khám chữa bệnh tại khoa Y Học cổ truyền | 50 | Gói
225 | Parafin trắng (rắn) | Dùng trong kỹ thuật khám chữa bệnh tại khoa Y Học cổ truyền | 10 | Kg
226 | Que thử nồng độ acid peracetic | Que thử nồng độ của axit peracetic trong dung dịch sát khuẩn quả lọc | 400 | Test
227 | Que thử nồng độ acid peracetic tồn dư | Que thử nồng độ tồn dư của axit peracetic trong dung dịch sát khuẩn quả lọc | 400 | Test
228 | Soda Lime (cho máy gây mê) | Sử dụng cho máy Gây mê | 20 | Kg
229 | Test Clotest | Hộp ≥20 giếng rời được dùng để phát hiện nhanh H. pylori có trong bệnh phẩm hoặc trên môi trường nuôi cấy | 600 | Test
230 | Than hoạt tính | Sử dụng trong hấp phụ, giải độc | 5000 | Gram
HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM
231 | Albumin (HC sinh hóa) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sinh hóa Albumin Bao gồm các thành phần: Succiante buffer,pH 4.2:≥75mmol/L;Bromocresol green:≥0.12mmol/L;Tensioactive:≥2g/L. | 800 | Test
232 | Alcohol (HC sinh hóa) | Hóa chất Alcohol Ethanol dùng để định lượng nồng độ rượu ethanol trong huyết thanh người, huyết tương người, máu toàn phần hoặc nước tiểu. Vial R1 :NAD+ ≥ 2.4 mmol/L (Nicotinamine adenine dinucleotide phosphate) ADH ≥ 25 000 IU/L (Alcohol dehydrogenase) TRIS Buffer pH ≥8.65 + 0.1 at 25° C Stabiliser Preservatives Vial R2 : Ethanol: approximately ≥100 mg/dL (21.7 mmol/L) | 2500 | Test
233 | Amylase (HC sinh hóa) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sinh hóa Amylase Bao gồm các thành phần: MES buffer, pH 6.0: ≥90mmol/L; Calcium acetate:≥7.2mmol/L;Sodium chloride:≥500mmol/L;Potassisum thiocyanate:≥0.6mol/L;CNP-G3:≥2.7mmol/L. | 1700 | Test
234 | Bilirubin Direct (HC sinh hóa) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sinh hóa Bilirubin Thuốc chứa các hoạt chất: Sulfanilic acid,Hydrochloric acid,Sodium nitrite,Duposol | 450 | Test
235 | Bilirubin Total (HC sinh hóa) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sinh hóa Bilirubin Thuốc chứa các hoạt chất: Sulfanilic acid,Hydrochloric acid,Sodium nitrite,Duposol | 450 | Test
236 | Cholesterol (HC sinh hóa) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sinh hóa Cholesterol Bao gồm các thành phần: PIPES buffer, pH 7.0: ≥200mmol/L; Sodium Cholate: ≥1mmol/L; Choles esterase:≥250U/L; Choles oxidase:≥250U/L;Peroxidase:≥1KU/L;4-Amino: ≥0.33mmol/L; Phenol:≥4mmol/L;non-ionic tensi:≥2g/L; Biocides | 9000 | Test
237 | C-Reactive Protein (CRP ) (HC sinh hóa) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sinh hóa CRP Bao gồm các thành phần: TRIS buffer pH 8.2: ≥20 mmol/L; Latex particles coated with anti-human CRP, pH 7.3 | 7500 | Test
238 | Creatinine (HC sinh hóa) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sinh hóa Creatinine Thuốc chứa các hoạt chất : Alkaline buffer- Picric acid -Surfactant | 18000 | Test
239 | HDL Cholesterol (HC sinh hóa) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sinh hóa HDL Cholesterol Bao gồm các thành phần: CO 10KU;CE 4KU; POD 30KU;4-AA ≥2.5mmol/L;MgCl2 ≥2 mmol/L;detergent ≥0.5g/L; TODB ≥1mmol/L | 6500 | Test
240 | Glucose (HC sinh hóa) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sinh hóa Glucose Bao gồm các thành phần: Phosphate buffer, pH ≥7.5 ; Glucose oxidase; peroxidase; Phenol; 4-Aminoantipyrine. | 25000 | Test
241 | GOT (AST) (HC sinh hóa) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sinh hóa AST/GOT Bao gồm các thành phần: TRIS buffer, pH 7.3: ≥121mmol/L; L-aspartate: ≥362 mmol/L; Lactate dehydrogenase:≥600 U/L; Malate dehydrogenase:≥460 U/L;NADH: ≥1.3 mmol/L;2-oxoglutarte: ≥75 mmol/L; Biocides | 20000 | Test
242 | GPT (ALT) (HC sinh hóa) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sinh hóa ALT/GPT Bao gồm các thành phần: TRIS buffer, pH 7.3: ≥150mmol/L; L-alanine:≥750 mmol/L; Lactate dehydrogenase:≥1.350 U/L; NADH: ≥1.3 mmol/L;2-oxoglutarte:≥75 mmol/L; Biocides | 20000 | Test
243 | Total Protein (HC sinh hóa) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sinh hóa Protein Bao gồm các thành phần: Potassium iodide ≥6 mmol/L; Potassium dosium tartrate ≥21 mmol/L; copper sulfate ≥6 mmol/L; sodium hydroxide ≥0.75 mol/L. | 700 | Test
244 | Triglycerid (HC sinh hóa) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sinh hóa Triglyceride Bao gồm các thành phần: PIPES buffer, pH 6.8: ≥50mmol/L; LPL≥12KU/L;GK≥1KU/L;GPO≥10KU/L;ATP ≥2mmol/L;BOP≥2.5KU/L;4-AA ≥0.5 mmol/L;Phenol ≥3mmol/L;non-ionic tensive ≥2g/L; Biocides | 9000 | Test
245 | Urea (HC sinh hóa) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sinh hóa Urea UV là kiểm tra đo lượng nitơ urê trong máu Bao gồm các thành phần: TRIS buffer, pH 7.4: 125mmol/L; Urease >140U/m;GLDH>120U/mL;NADH: 1.5 mmol/L;2-oxoglutarte:10 mmol/L | 15000 | Test
246 | Uric Acid (HC sinh hóa) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sinh hóa Uric Acid Bao gồm các thành phần: Phosphate buffer, pH 7.8: ≥100 mmol/L;Uricase≥50U/L; Peroxidase:≥0.5KU/L;Ascorbate oxidate≥1 KU/L;4-Amin0: ≥0.5mmol/L;;non-ionic tensi:≥2g/L; Biocides xét nghiệm Sinh hóa Uric acid | 3500 | Test
247 | Hóa chất Calib CRP (HC sinh hóa) | Hóa chất Calib CRP | 12 | Lọ
248 | Hóa chất chuẩn CRP (HC sinh hóa) | Hóa chất chuẩn CRP | 12 | Lọ
249 | Hóa chất rửa máy Sinh hóa | Hóa chất rửa máy Sinh hóa | 6000 | ml
250 | Hum Asy Control 2 "Hoặc tương đương" (HC sinh hóa) | Hóa chất kiểm tra độ chính xác và độ lặp lại của máy xét nghiệm sinh hóa Bao gồm các thành phần: huyết thanh;pH 6.4; residual ion<1ug/l | 62 | Test
251 | Hum Asy Control 3 "Hoặc tương đương" (HC sinh hóa) | Hóa chất kiểm tra độ chính xác và độ lặp lại của máy xét nghiệm sinh hóa Bao gồm các thành phần: huyết thanh;pH 6.4; residual ion<1ug/l | 62 | Test
252 | FLO "Hoặc tương đương" (HC huyết học ≥ 22 thông số) | Dung dịch nhuộm tế bào phân tích 5 thành phần bạch cầu chạy máy xét nghiệm huyết học, thành phần: +Deionized wate + Trihydroxymethylaminomethance + Hydrochloride Acid + Triton | 40000 | Test
253 | ISO "Hoặc tương đương" (HC huyết học ≥ 22 thông số) | Dung dịch pha loãng máu toàn phần chạy máy xét nghiệm huyết học , thành phần: + Deionized water + Anhydrous Sodium Sulfate + Muriate. + Preservative Solution | 40000 | Test
254 | LYSE "Hoặc tương đương" (HC huyết học ≥ 22 thông số) | Dung dịch phá vỡ hồng cầu chạy máy xét nghiệm huyết học ,thành phần: + Deionized wate + Dodecyltrimethylammoniumchloride + Myristyltrimethylammoniumchloride + Hydroxylaminehydrochloride | 40000 | Test
255 | ZYME "Hoặc tương đương" (HC huyết học ≥ 22 thông số) | Dung dịch rửa máy xét nghiệm huyết học , thành phần: + Deionized wate + Chloride Sulfate + Preservative Solution + Buffer Solution + Surfactant | 40000 | Test
256 | HC chuẩn máy huyết học | Dùng kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học Thành phần: ổn định giả lập của hồng cầu bạch cầu mô con người và động vật có vú, và các tiểu cầu mô phỏng bị đình chỉ trong một huyết thanh như chất lỏng. | 25 | Bộ
257 | PT (HC Đông máu) | Hóa chất xét nghiệm đông máu PT Thành phần: Sodium Chloride, pylyethylene glycol 2000, Sucrose, Sodium azide 0,02% | 4500 | Test
258 | APTT (HC Đông máu) | Hóa chất xét nghiệm đông máu APTT Thành phần: Sodium Chloride, pylyethylene glycol 2000, Sucrose, Sodium azide 0,02%. | 4500 | Test
259 | TeControl N "Hoặc tương đương" (HC chuẩn máy đông máu) | Hóa chất kiểm chuẩn máy đông máu | 4 | Hộp
260 | Cuvette Đông máu (cóng đo và bóng) | Cóng đựng mẫu dùng cho máy xét nghiệm đông máu, gồm cóng đo và bóng | 20000 | Cái
261 | Ise Calibrating Pack "Hoặc tương đương" (HC ion đồ) | Hóa chất xét nghiệm Điện Giải kiểm tra độ chính xác và độ lặp lại của máy xét nghiệm điện giải ở mức bình thường, mức cao và mức thấp. | 17000 | Test
262 | HC chuẩn ion đồ | Hộp ≥ 3x15ml Hóa chất xét nghiệm Điện Giải kiểm tra độ chính xác và độ lặp lại của máy xét nghiệm điện giải ở mức bình thường, mức cao và mức thấp. | 6 | Hộp
263 | HC HbA1C 80A | Được dùng để xác định lượng HbA1c trong mẫu máu toàn phần của người. Thành phần: Sodium perchlorate nồng độ <1.0%, Sodium azide nồng độ <0.1%; pH: 5.35 ± 0.05; Tiêu chuẩn ISO 13485. | 4000 | Test
264 | HC HbA1C 80B | Được dùng để xác định lượng HbA1c trong mẫu máu toàn phần của người. Thành phần: Sodium perchlorate nồng độ ≤ 3.0%, Phosphate nồng độ ≤ 2.0%, Sodium azide nồng độ < 0.1%; pH: 8.05 ± 0.20; Tiêu chuẩn ISO 13485. | 4000 | Test
265 | HC HbA1C 80C | Được dùng để xác định lượng HbA1c trong mẫu máu toàn phần của người. Thành phần: Phosphate nồng độ ≤ 2.0%, Sodium perchlorate nồng độ ≤ 0.3%, Sodium azide nồng độ < 0.1%; pH: 7.05 ± 0.03; Tiêu chuẩn ISO 13485. | 4000 | Test
266 | Column Unit 80 " Hoặc tương đương" (HC HbA1C) | Được dùng để xác định lượng HbA1c trong mẫu máu toàn phần của người. Thành phần: Hydrophilic polymer of methacrylate esters copolymer. Tiêu chuẩn ISO 13485. | 5000 | Test
267 | HC chuẩn máy HbA1C | Dùng theo dõi độ chính xác và độ đúng của các phòng thí nghiệm sử dụng quy trình định lượng HbA1c. Thành phần: Hemoglobin (human) 13.0 – 15.0g/dL; Potassium Cyanide < 0.005%; Tiêu chuẩn ISO 13485. | 4 | Hộp
268 | Hemolysis Washing Solution 80H " Hoặc tương đương" (HC HbA1C) | Được dùng để xác định lượng HbA1c trong mẫu máu toàn phần của người. Dùng để ly giải hồng cầu và làm sạch các đường ống. Thành phần: Sodium azide nồng độ ≤ 0.01%; pH: 7.50 ± 0.1; Tiêu chuẩn ISO 13485. | 4000 | Test
269 | Que phân tích nước tiểu ≥10 thông số | Que thử nước tiểu, dùng để định tính và bán định lượng ≥10 thông số, kết quả có thể đọc bằng mắt thường hoặc trên máy phân tích bán tự động (từ 120-500 que/giờ): Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose. | 12000 | Test
270 | Anti A | Dùng trong kỹ thuật xét nghiệm nhóm máu | 2000 | Test
271 | Anti AB | Dùng trong kỹ thuật xét nghiệm nhóm máu | 2000 | Test
272 | Anti B | Dùng trong kỹ thuật xét nghiệm nhóm máu | 2000 | Test
273 | Anti D | Dùng trong kỹ thuật xét nghiệm nhóm máu | 2000 | Test
274 | Test anti HBsAg (HBsAb) | Định tính kháng thể của kháng nguyên bề mặt HBs trong huyết thanh hay huyết tương ở người. Độ nhạy tương đối: ≥98,8%, Độ đặc hiệu tương đối: ≥99,4%, Độ chính xác 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 200 | Test
275 | Test Dengue IgG/IgM | Test xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM đặc hiệu với virus dengue ở người. - Test dạng cassette có thể thực hiện trên máu toàn phần, huyết thanh và huyết tương - Cung cấp kèm dung dịch chứng dương - Độ nhạy ≥94.3% - Độ đặt hiệu ≥99.1% - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | 5000 | Test
276 | Test Dengue NS1 Ag | Test xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1, đặc hiệu với virus dengue ở người - Test dạng cassette có thể thực hiện trên máu toàn phần, huyết thanh và huyết tương - Cung cấp kèm dung dịch chứng dương - Độ nhạy ≥95.8%; Độ đặt hiệu ≥96.1% - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | 6000 | Test
277 | Test định lượng Troponin I | Test định lượng Tropinin I trên máy miễn dịch bán tự động. Test dạng cassette thực hiện trên máu toàn phần (ống EDTA). - Độ nhạy ≥ 97.66% - Độ đặt hiệu ≥ 96.6% - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO; CE | 7000 | Test
278 | Test Giang mai | Test phát hiện định tính giang mai, thực hiện trên mẫu huyết tương hoặc huyết thanh. - Độ nhạy : ≥99,9%; Độ đặc hiệu: ≥99,7%; Độ chính xác: ≥99,8% - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | 1000 | Test
279 | Test H.Pylori (máu) | Test xét nghiệm định tính kháng thể đặc hiệu với H.pylori, thực hiên trên mẫu huyết thanh và huyết tương Độ nhạy ≥98.8% Độ đặt hiệu ≥98.4% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | 300 | Test
280 | Test HAV | Test dạng cassette,thực hiện trên mẫu huyết tương hoặc huyết thanh. Phát hiện kháng thể HAV IgM Độ nhạy ≥95,2%; Độ đặc hiệu:≥ 99,1%; Độ chính xác: ≥98,3% Tiêu chuẩn CE.Cung cấp kèm que hút mẫu. | 30 | Test
281 | Test HBeAg | Xét nghiệm định tính HBeAg Độ nhạy ≥95.5% Độ đặt hiệu ≥98.6% | 250 | Test
282 | Test HBsAg | Định tính kháng nguyên HBs trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Độ nhạy tương đối: ≥98.68 %, Độ đặc hiệu tương đối: ≥99.8 %, Độ chính xác 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 4000 | Test
283 | Test HCV | Định tính kháng thể của virus viêm gan C trong huyết thanh hay huyết tương ở người Độ nhạy tương đối: 100 %, , Độ đặc hiệu tương đối: ≥ 99 %, Độ chính xác 100%, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 3000 | Test
284 | Test HEV | Test dạng cassette,thực hiện trên mẫu huyết tương hoặc huyết thanh. Phát hiện kháng thể HEV IgG/IgM Độ nhạy ≥90%; Độ đặc hiệu: ≥98,6%; Độ chính xác: ≥97,7% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE.Cung cấp kèm que hút mẫu. | 30 | Test
285 | Test HIV | Xét nghiệm định tính HIV; độ nhạy 100%, độ đặt hiệu ≥99.75% | 3000 | Test
286 | Test HIV Determin " Hoặc tương đương" | Xét nghiệm định tính HIV | 300 | Test
287 | Test Malaria (Sốt rét) | Phát hiện kháng nguyên 2 chủng P.falciparum và P. vivax/máu . Test dạng cassette, thực hiện trên mẫu máu toàn phần. Cung cấp kèm que hút mẫu. - Độ nhạy 98.2-99.9%, độ đặc hiệu ≥99.9% - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | 20 | Test
288 | Test Morphin | Phát hiện morphin-heroin trên mẫu nước tiểu. Thực hiện trên mẫu nước tiểu tươi. Độ nhạy ≥99.8% Độ đặt hiệu ≥99.9% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | 3000 | Test
289 | Test thử thai (hCG) | Chẩn đoán mang thai, định tính hCG trong nước tiểu. Độ nhạy tương đối: ≥100% Độ đặc hiệu tương đối: ≥100% Đạt tiêu chuẩn ISO | 3000 | Test
290 | Test xét nghiệm AMP | Phát hiện chất gây nghiện Amphetamin trên mẫu nước tiểu. Thực hiện trên mẫu nước tiểu tươi Độ nhạy ≥99.8% Độ đặt hiệu ≥99.9% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | 2000 | Test
291 | Test xét nghiệm MET | Phát hiện chất gây nghiện Methamphetamin trên mẫu nước tiểu. Thực hiện trên mẫu nước tiểu tươi Độ nhạy ≥99.8% Độ đặt hiệu ≥99.9% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | 2000 | Test
292 | Test xét nghiệm THC | Phát hiện chất gây nghiện THC trên mẫu nước tiểu. Thực hiện trên mẫu nước tiểu tươi Độ nhạy ≥99.8% Độ đặt hiệu ≥99.9% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. Cung cấp kèm que lấy mẫu. | 2000 | Test
VẬT TƯ KẾT HỢP XƯƠNG
293 | Nẹp bàn tay (các cỡ) | Nẹp bàn ngón chữ T/L sử dụng vít có đường kính 2.0mm, đầu nẹp có 2 lỗ, thân nẹp có từ 2-6 lỗ chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ISO, CE | 10 | Cái
294 | Nẹp cẳng tay nén ép II (các cỡ) | Nẹp bản nhỏ dùng cho cẳng tay, dày 3.0mm, 4-15 lỗ, tương ứng với chiều dài từ 50-182mm, chất liệu thép không gỉ, lỗ hình bầu dục thẳng hàng, dùng vít vỏ 3.5mm, tiêu chuẩn ISO, CE | 7 | Cái
295 | Nẹp cẳng tay nén ép III (các cỡ) | Nẹp bản nhỏ dùng cho cẳng tay, dày 3.0mm, 4-15 lỗ, tương ứng với chiều dài từ 50-182mm, chất liệu thép không gỉ, lỗ hình bầu dục thẳng hàng, dùng vít vỏ 3.5mm, tiêu chuẩn ISO, CE | 7 | Cái
296 | Nẹp đầu dưới xương mác III ( các cỡ) | Nẹp đầu dưới xương mác, dày 1.5mm, đầu nẹp có 3 lỗ tròn, 1 lỗ hình bầu dục, có lổ xuyên kim kit - ne, thân nẹp có từ 5-10 lỗ tương ứng chiều dài 98-158mm, thân nẹp lỗ hình bầu dục, dùng vít 3.5mm, chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, ISO | 3 | Cái
297 | Nẹp đầu dưới xương quay I ( các cỡ) | Nẹp chữ T nhỏ thẳng 3 lỗ đầu cong nhẹ, 3-9 lỗ, dài từ 50-111mm, dày 2.0mm, lỗ hình tròn và bầu dục, chất liệu thép không gỉ, dùng vít vỏ 3.5mm, tiêu chuẩn ISO, CE Nẹp chữ T nhỏ xiên 3 lỗ đầu, không phân biệt trái/phải dày 1.5mm, 3-10 lỗ, dài từ 52-129mm, lỗ hình tròn và bầu dục, dùng vít vỏ 3.5mm, tiêu chuẩn ISO, CE | 20 | Cái
298 | Nẹp đòn S (trái/ phải, các cỡ) | Nẹp xương đòn uốn sẵn hình chữ S, lỗ hình bầu dục, dùng vít vỏ 3.5mm, chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ISO, CE | 20 | Cái
299 | Nẹp khớp cùng đòn II (trái/ phải, các cỡ) | Nẹp khớp cùng đòn có móc, có từ 3-6 lỗ, chất liệu thép không gỉ, dùng vít vỏ đường kính 3.5mm, tiêu chuẩn ISO, CE | 7 | Cái
300 | Nẹp L 45 độ bàn, ngón tay (trái/ phải, các cỡ) | Nẹp L 45 độ bàn, ngón tay trái/phải, chất liệu thép không gỉ | 10 | Cái
301 | Nẹp T-L bàn tay (các cỡ) | Nẹp bàn ngón chữ T/L sử dụng vít có đường kính 2.0mm, đầu nẹp có 2 lỗ, thân nẹp có từ 2-6 lỗ chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ISO, CE | 10 | Cái
302 | Vít xốp 4.5 (các cỡ) | Vít xốp 4.5mm, chất liệu thép không gỉ | 10 | Cái
303 | Chỉ thép có kim | Chỉ thép có kim, chất liệu thép không gỉ. | 10 | Cái
304 | Đinh Kirschner 1.0 | Đường kính 1.0 - 3.0mm, L 150 -300mm Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). | 10 | Cái
305 | Đinh Kirschner 1.2 | Đường kính 1.0 - 3.0mm, L 150 -300mm Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). | 10 | Cái
306 | Đinh Kirschner 1.4 | Đường kính 1.0 - 3.0mm, L 150 -300mm Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). | 10 | Cái
307 | Đinh Kirschner 1.6 | Đường kính 1.0 - 3.0mm, L 150 -300mm Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). | 10 | Cái
308 | Đinh Kirschner 1.8 | Đường kính 1.0 - 3.0mm, L 150 -300mm Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). | 10 | Cái
309 | Đinh Kirschner 2.0 | Đinh Kirschner, chất liệu SS, loại 2 đầu có ren hoặc 1 đầu có ren, đường kính 1.0 - 3.0mm, L 150-300mm, tiêu chuẩn CE, ISO | 10 | Cái
310 | Đinh Kirschner 2.5 | Đinh Kirschner, chất liệu SS, loại 2 đầu có ren hoặc 1 đầu có ren, đường kính 1.0 - 3.0mm, L 150-300mm, tiêu chuẩn CE, ISO | 10 | Cái
311 | Đinh Kirschner 3.0 | đường kính 3.0mm x 200 - 300 mm Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). | 10 | Cái
312 | Đinh Kirschner có răng 1.2 x 100 | Đinh Kirschner, chất liệu SS, loại 2 đầu có ren hoặc 1 đầu có ren, đường kính 1.0 - 3.0mm, L 150-300mm, tiêu chuẩn CE, ISO | 130 | Cái
313 | Đinh Kirschner có răng 2.0 | Đinh Kirschner, chất liệu SS, loại 2 đầu có ren hoặc 1 đầu có ren, đường kính 1.0 - 3.0mm, L 150-300mm, tiêu chuẩn CE, ISO | 10 | Cái
314 | Đinh nội tủy xương chày có chốt (các cỡ) | Đinh chốt rỗng dùng cho xương chày kèm nắp và vít chốt, chất liệu SS, đường kính đầu gần 11mm, đường kính đầu xa từ 8-10mm, dài từ 280mm -340mm, 2 lỗ vít đầu gần 1 hình tròn và 1 hình bầu dục và 3 lỗ vít đầu xa hình tròn, tương thích với bộ khung ngắm định vị.tiêu chuẩn CE, ISO | 5 | Cái
315 | Đinh nội tủy xương đùi có chốt (các cỡ) | Đinh chốt rỗng dùng cho xương chày kèm nắp và vít chốt, chất liệu SS, đường kính đầu gần 11mm, đường kính đầu xa từ 8-10mm, dài từ 280mm -340mm, 2 lỗ vít đầu gần 1 hình tròn và 1 hình bầu dục và 3 lỗ vít đầu xa hình tròn, tương thích với bộ khung ngắm định vị.tiêu chuẩn CE, ISO | 5 | Cái
316 | Nẹp cánh cẳng bàn tay | Nẹp hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ, vải có lỗ thoáng khí | 10 | Cái
317 | Nẹp cẳng bàn tay ôm ngón 1 | Nẹp hợp kim nhôm, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Khóa Velcro | 50 | Cái
318 | Nẹp cẳng chân nén ép (các cỡ) | Nẹp bản hẹp dùng cho cánh tay, cẳng chân, dày 3.8mm, dài từ 4-16 lỗ, tương ứng với chiều dài từ 71-263mm, chất liệu thép y tế, lỗ hình bầu dục thẳng hàng, dùng vít vỏ 4.5mm, tiêu chuẩn ISO, CE | 3 | Cái
319 | Nẹp cẳng tay gân duổi | Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông. Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm. | 60 | Cái
320 | Nẹp cẳng tay Insulin | Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông. Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm. | 60 | Cái
321 | Nẹp chống xoay | Nẹp hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ, vải có lỗ thoáng khí | 30 | Cái
322 | Nẹp T-L ngón tay (các cỡ) | Nẹp bàn ngón chữ T/L sử dụng vít có đường kính 2.0mm, đầu nẹp có 2 lỗ, thân nẹp có từ 2-6 lỗ chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ISO, CE | 10 | Cái
323 | Vít vỏ 2.0 (các cỡ) | Vít xương bàn ngón đường kính 2,0 mm, đầu chữ thập bước tăng 2mm,chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn CE và ISO | 50 | Cái
324 | Vít vỏ 3.5 (các cỡ) | Vít xương cứng đường kính 3.5mm, bước ren 1.25mm, đường kính mũ vít 6.0mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít lục giác (Hex A/F): 2.5mm, đường kính mũi khoan tạo lỗ ren 2.3mm, đường kính thân vít trơn 3.3mm, đường kính thân vít có ren 3.5mm, dài 10-60mm, chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ISO, CE | 50 | Cái
325 | Vít vỏ 4.5 (các cỡ) | Vít xương cứng đường kính 4.5mm bước ren 1.75mm, đường kính mũ vít 8.0mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít lục giác (Hex A/F): 3.5mm, đường kính mũi khoan tạo lỗ ren 3.3mm, đường kính thân vít trơn 4.3mm, đường kính thân vít có ren 4.5mm, dài 16-80mm, chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ISO, CE | 10 | Cái
326 | Vít xốp 3.5 (các cỡ) | Vít xốp 3.5mm ren ngắn đường kính mũ vít 6.0mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít lục giác (Hex A/F): 2.5mm, đường kính mũi khoan tạo lỗ ren 2.3mm, đường kính thân vít trơn 2.4mm, đường kính thân vít có ren 3.5mm, dài 10-70mm, chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ISO, CE | 50 | Cái
327 | Vít xốp 4.0 (các cỡ) | Vít xốp 4.0mm ren ngắn, đường kính mũ vít 6.0mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít lục giác (Hex A/F): 2.5mm, đường kính mũi khoan tạo lỗ ren 2.3mm, đường kính thân vít trơn 2.4mm, đường kính thân vít có ren 4.0mm, dài 10-75mm, chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ISO, CE | 10 | Cái
328 | Vít xốp 6.5 (các cỡ) | Vít xốp 6.5mm có ren 16mm, 32mm và đầy ren, đường kính mũ vít 8.0mm, đầu vít hình lục giác, đường kính đầu vít lục giác (Hex A/F): 3.5mm, đường kính mũi khoan tạo lỗ ren 3.3mm, đường kính thân vít trơn 4.5mm, đường kính thân vít có ren 6.5mm, dài 25-115mm, chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ISO, CE | 7 | Cái
VẬT TƯ NHA KHOA
329 | Aroma "Hoặc tương đương" | Dùng lấy dấu răng làm răng phục hình; Gói ≥ 500gram | 20 | Gói
330 | Bonding "Hoặc tương đương" | Keo dạng lỏng, dùng trong trám răng; Hộp ≥ 5ml | 10 | Hộp
331 | Ca (OH)2 | Dạng bột, màu trắng dùng quay vào ống tủy trong quá trình điều trị tủy; Cây ≥ 10gram | 13 | Cây
332 | Calcigel | Dạng lỏng dùng để điều trị tủy; Cây ≥ 2gram | 1 | Cây
333 | Camphenol | Thuốc sát trùng ống tủy, dùng trong điều trị tủy, dạng lỏng; Lọ ≥ 15ml | 3 | Lọ
334 | Cao su đặc | Dùng trong lấy dấu phục hình cố định và phục hình tháo lắp; Hộp ≥ 500gram | 5 | Hộp
335 | Cao su lỏng | Dùng trong lấy dấu phục hình cố định và phục hình tháo lắp; Hộp ≥ 1 cặp | 5 | Hộp
336 | Carvenne "Hoặc tương đương" | Thuốc dạng lỏng, dùng để làm mềm cone gutta trong quá điều trị tủy lại; Tube ≥ 10ml | 2 | Tube
337 | Cây lèn côn (các số) | Dùng trong điều trị tủy , lèn cùng với cone gutta | 30 | Cây
338 | Ceivitron "Hoặc tương đương" | Thuốc trám tạm dạng đặc dùng trong điều trị tủy, theo dõi sâu ngà sâu; Lọ ≥ 30ml | 39 | Lọ
339 | Chất tê bôi nướu răng (tê bôi) | Dạng gel, gây tê bề mặt, trong nhổ răng đơn giản; Lọ ≥30g | 5 | Lọ
340 | Chỉ co nướu | Dạng sợi, cầm máu, có nướu, dùng trong phục hình răng và trám cổ răng; Lọ ≥244cm | 3 | Hộp
341 | Chổi đánh bóng | Dùng đánh bóng sau khi lấy cao răng | 150 | Cây
342 | Cọ trám thẩm mỹ (xanh, vàng) | Dạng cây có đầu bông, thấm keo trám răng; Hộp ≥100 cái | 15 | Hộp
343 | Composite đặt (A1, A2, A3, A3.5) | Dạng đặc, nhiều màu, phù hợp với trám răng trước và cả răng sau. Độ bền và khả năng kháng mòn tốt, dễ tạo hình, dùng trong trám răng sâu ngà và thẩm mỹ. 1 cây ≥ 3gram | 52 | Cây
344 | Composite lỏng(A3, A3.5) | Dùng trong trám thẫm mỹ, trám bít hố rãnh,cải thiện khuyết điểm men răng hoặc trám lót. 1 cây ≥ 2 gram | 45 | Cây
345 | Côn Gutta (25, 30) | Côn có nhiều kích cỡ khác nhau, có tính cảng quang cao, dùng trong trám bít vĩnh viễn ống tủy; Hộp ≥120 cây | 50 | Hộp
346 | Đai kim loại | Đai kim loại dẻo, dễ uốn cong, độ dày phù hợp để tái tạo tiếp xúc bên hoàn hảo, góc cạnh nhẵn mịn bảo vệ nướu, ổn định vị trí, dễ sử dụng; Gói ≥12 miếng | 10 | Gói
347 | Dầu tay khoan (Dầu bôi trơn tay khoan) | Dầu tra tay khoan Nha khoa, chứa hoạt chất làm sạch dầu bôi trơn. Sử dụng phù hợp với tất cả các loại tay khoan Nha khoa và motor hơi. Chai ≥ 500ml. | 3 | Chai
348 | Đĩa đánh bóng | Đĩa đánh bóng với nhiều độ mịn khác nhau, chuyên dùng đánh bóng sử dụng cho răng cửa thẩm mỹ; Hộp ≥30 cái | 2 | Hộp
349 | Dologel "Hoặc tương đương" | Kem bôi nưới, dạng gel, hỗ trợ giảm đau, viêm loét miệng, viêm nướu, làm mềm lợi 1 Cây ≥ 25ml | 2 | Cây
350 | Endomethason | Dạng bột, sử dụng kết hợp với dung dịch eugenol, có tính khử trùng , kháng viêm. Dùng để bít ống tủy trong điều trị nội nha trên nền Zinc oxide.; Lọ ≥14g | 5 | Lọ
351 | Etching "Hoặc tương đương" | Dùng soi mòn ngà răng bằng dung dịch acid, tạo điều kiện thuận lợi cho bonding trong trám sâu ngà.; Hộp ≥5ml | 15 | Hộp
352 | Eugenol | Dùng chũa đau răng, nhiễm trùng miệng, giảm đau. Cũng thường được sử dụng kết hợp với oxit kẽm trong các thủ thuật nha khoa để làm xi măng trám tạm thời. Kết hợp với enthomethason để bít ống tủy; Lọ ≥30ml | 5 | Lọ
353 | Freegelnol "Hoặc tương đương" | Dùng trong răng hàm mặt; Hộp ≥55g+ 20g | 2 | Hộp
354 | Fuji 9 "Hoặc tương đương" | Dạng gel hòa trộn, dùng trám răng sữa, trám lót răng sâu ngà sâu.; Hộp ≥15g bột + 8g nước | 6 | Hộp
355 | Fuji plus "Hoặc tương đương" | Dạng gel hòa trộn, dùng gắn mão sứ, chốt kim loại trong phục hình răng cố định; Hộp ≥15g bột+8g nước | 5 | Hộp
356 | Hurri seal "Hoặc tương đương" (chống ê buốt) | Dạng nước, dùng chống nhạy cảm ngà khi mài cùi răng tủy sống, tẩy trắng, mòn cổ răng; Lọ ≥5ml | 2 | Lọ
357 | Inosit | Dùng che ánh ngà trong trám răng thẩm mỹ 1 cây ≥ 2 gram, dạng gel | 2 | Cây
358 | Keo trám thẩm mỹ | Dùng trong răng hàm mặt; Lọ ≥14g | 13 | Hộp
359 | Kim gai (Trâm gai) các size các số | Dùng trong Nha khoa. Bằng thép dài ≥21mm , có các size với màu riêng biệt cho từng size, các size các số. Vĩ ≥ 6 cây | 120 | Vĩ
360 | Lentulo (PASTE CARRIERS) "Hoặc tương đương" các size các cỡ | Dùng trong Nha khoa. Dài ≥21mm, các size các cỡ, có màu đặc trưng riêng | 100 | Cây
361 | Mũi đá mài | Dùng để mài hoặc dũa răng sứ phục hình | 5 | Cây
362 | Mũi khoan chóp cụt (mũi khoan KC) | Dùng tạo đáy xoang trám trước khi trám răng. | 50 | Cây
363 | Mũi khoan ngọn lửa (đỏ, xanh dương) | Dùng tạo hình múi rãnh, chỉnh cộm sau khi trám răng | 100 | Cây
364 | Mũi Peeso (Peeso Reamers) "Hoặc tương đương" các size các cỡ | Dùng trong Nha khoa. Dài ≥28mm, các size các cỡ. | 60 | Cây
365 | Nhám kẻ răng | Dùng đánh bóng kẻ răng sau khi trám. | 50 | Sợi
366 | Ống hút nước bọt | Dùng trong răng hàm mặt; Gói ≥ 100 cái | 100 | Gói
367 | Peri Compound | Dùng trong răng hàm mặt; Hộp ≥15 cây | 2 | Hộp
368 | Sát trùng giấy | Dùng trong răng hàm mặt sát trùng nhanh bề mặt tay khoan.; Hộp ≥ 160 tờ | 5 | Hộp
369 | Sát trùng nước | Dùng trong răng hàm mặt sát trùng nhanh mẫu phục hình sau khi lấy dấu, vệ sinh ghế nha , bồn labo sau phẩu thuật; Chai ≥ 709ml | 5 | Chai
370 | Thạch cao đổ mẫu | dạng bột pha nước, đổ mẫu hàm trong phục hình răng thẩm mỹ.; Gói ≥1,5kg | 20 | Gói
371 | Thạch cao trắng | Dùng trong răng hàm mặt; dạng bột pha nước, đổ mẫu hàm trong phục hình răng thẩm mỹ. | 10 | Kg
372 | Trâm dũa ống tủy (Trâm dũa) các size các cỡ | Dùng trong Nha khoa. Dài ≥21mm, các size các cỡ. Hộp ≥6 cây | 100 | Hộp
373 | Trâm nội nha siêu âm các số | Dùng trong Nha khoa. Dài ≥21mm, các size các cỡ. Hộp ≥6 cây | 100 | Vĩ
374 | Zinc Oxyde (kẽm oxit) | Dùng trong răng hàm mặt; Lọ ≥110g, dạng bột pha với eugenol tạo thành oxit kẽm dạng đặc, dùng trám tạm. | 7 | Lọ
375 | Arsenic | Dùng trong răng hàm mặt; Lọ ≥5g, dạng bột, dùng để diệt tủy trong quá trình điều trị tủy. | 5 | lọ
376 | Sò đánh bóng | Dùng trong răng hàm mặt; Hộp ≥200 con, dùng với chổi đánh bóng sau khi lấy cao răng. | 2 | Hộp
377 | Mũi khoan tròn lớn | Dùng trong răng hàm mặt tạo xoang trám, mở tủy | 50 | Mũi
378 | Mũi khoan trụ đen | Dùng trong răng hàm mặt dùng trong phẩu thuật cắt thân răng | 100 | Mũi
379 | Mũi khoan Trụ lớn | Dùng trong răng hàm mặt, tạo xoang trám, mài phục hình, cắt cầu răng thẩm mỹ. | 50 | Mũi
380 | Mũi khoan Bánh xe | Dùng trong răng hàm mặt, tạo hình cùi răng trong phục hình răng cố định. | 100 | Mũi
381 | Mũi khoan mài cùi | Dùng trong răng hàm mặt, tạo hình cùi răng trong phục hình răng cố định. | 200 | Mũi
382 | Mũi đánh bóng Composite (Nụ, bánh xe) | Dùng trong răng hàm mặt, đánh bóng miếng trám sau khi trám răng | 100 | Mũi
383 | Bông cầm máu | Dùng trong răng hàm mặt; Hộp ≥10 gói, dùng cầm máu sau khi phẩu thuật nhổ răng | 10 | Hộp
384 | Nước nhựa tự cứng | Dùng trong răng hàm mặt; Bình ≥500ml, dùng chung với bột tự cứng để đệm hàm răng tháo lắp, làm mão tạm răng phục hình. | 1 | Bình
385 | Bột nhựa tự cứng trắng | Dùng trong răng hàm mặt; Chai ≥500g, dùng chung với bột tự cứng để đệm hàm răng tháo lắp, làm mão tạm răng phục hình | 1 | Hộp
386 | Bột nhựa tự cứng hồng | Dùng trong răng hàm mặt; Chai ≥500g, dùng chung với bột tự cứng để đệm hàm răng tháo lắp, tạo hình nướu răng trong phục hình. | 1 | Hộp
387 | Cone phụ (B,C) | Dùng trong răng hàm mặt; Hộp ≥120 cây, Dùng kết hợp với cone gutta chính giúp hàn kín hệ thống ống tủy trong điều trị nội nha. | 25 | Hộp
Tổng cộng: 387 khoản

## Bao gia (Cty)
CÔNG TY………………………….
BÁO GIÁ
Kính gửi: Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà Bè
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà Bè, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế, hàng hóa như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế, hàng hóa và dịch vụ liên quan
STT | STT (Yêu cầu báo giá) | Danh mục hàng hóa, thiết bị y tế(2) | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3) | Mã HS(4) | Năm sản xuất(5) | Xuất xứ(6) | Số lượng/khối lượng(7) (VND) | Đơn giá(8) (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan(9) (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có)(10) (VND) | Đơn giá (bao gồm VAT và tất cả chi phí) | Thành tiền(11)
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế, hàng hóa)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế, hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.